## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-01-06 | [7 empty] | 관측률 | 86.9658 | 가동률 | 86.9658
| 관측자 | 조정우 | 유성현
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:55 | 1.7 | 26.6 | 32 | NNW | 1.5 | 75 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.1 | 24.3 | 37 | NNW | 6.4 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:36 | 1.7 | 21.6 | 53 | NNW | 8.6 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:41 | 1.5 | 24.1667 | 40.6667 |  | 5.5 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: SITE-SN; 습도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 8:53; 시상: 8:56; 온도: 10:06; 습도: 18:28 |  |  |  | 18:48
| 시작번호 | 시각: 36199; 시상: 36200; 온도: 36210; 습도: 36367 |  |  |  | 36378
| 종료번호 | 시상: 36209; 온도: 36366; 습도: 36377
| 개수 | 시상: 10; 온도: 157; 습도: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 36205 | 36207 | B | 20s/20k 40s/14k 30s/7k |  |  | 36367 | 36369 | I | 40s/27k 30s/29k 20s/26k
R | bar: 시각 to 종합날씨
` |  | 36508 | 36509 | R | 20s/4k 50s/8k |  |  | 36370 | 36372 | V | 40a/39k 30s/43k 20s/43k
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | [8 empty] | 6:41 |  | 6:41
| 계획시간 | 시상: 7:48 |  |  | 7:48
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시상: 1:01 |  |  | 1:01
| 영상 이상 | 시각: I_036199; 온도: D_036207-036211; 풍향: I_036218; 월령: S_036221:T | S_036228:T |  | S_036232:T
|  | 시각: S_036254:M; 온도: S_036265:T; 풍향: S_036275:M; 월령: S_036286:N | S_036339:N |  | T_036344
|  | S_036361:M |  | B_036374:31
Note
SSO Site seeing : 0.0 / 0.0 / 0.0
I_036199 object name 오류 begidn -> begin
I_036218 노출시간 입력 오류
[15:05] 관측도중 pctcs의 망원경상태가 no link상태임을 확인
TCC와 EIB와 모터를 껐다가 다시 켜려고 컴퓨터실에 들어가니 TCC가 종료되있었음.
이후 전원버튼을 눌러도 다시 시작되지 않아서 TCC 전원 어댑터를 스페어 TCC의 어댑터로 교환.
이후 TCC 정상 가동, TCC컴퓨터 리셋 후 [17:06] 관측재개
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.9 | -154.9 | 장비실온도 | 32.1 | 28.1 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -152.3 | -152.7 | 장비실습도 (RH %) | 22 | 28 | PC-TCS Disabled | 1 | ICGui | - |  | -
| Charcoal | -164.9 | -170 | PT13 gas (psi) | 20 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -106.1 | -106.8 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 55 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 37.4 | 32.3 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 45 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 33.6 | 28.6 | PT30 Sp gas (psi) | 285 | 280 | IC Dead | 0
| Glycol in | 31.2 | 26 | HE 냉각수 유량(GPM) | 3.7 | 3.8 | KVM Down | 0
| Glycol out | 30.6 | 25.4 | Dry air flow(SCFH) | 1 | 1
| Pressure (torr) | 8.91e-05 | 4.77e-05 | 돔 온도 | 23.3 | 21.4 | 돔 냉방기 설정온도 | 16
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 34.8 | 48.6 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
charcoal 온도가 관측 시작전 평소와 다르게 조금 높게 나타남
관측 종료 후 charcoal 온도를 보면 조금 내려간 것을 확인 하지만 평소보다는 조금 높은 값임
[15:05] 관측도중 pctcs의 망원경상태가 no link상태임을 확인
TCC와 EIB와 모터를 껐다가 다시 켜려고 컴퓨터실에 들어가니 TCC가 종료되있었음.
이후 전원버튼을 눌러도 다시 시작되지 않아서 TCC 전원 어댑터를 스페어 TCC의 어댑터로 교환.
이후 TCC 정상 가동, TCC컴퓨터 리셋 후 [17:06] 관측재개
월령으로 인한 방풍막 연결
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688