## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-06-24 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 고승원
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 8:42 | 1.4 | 6.4 | 40 | ESE | 1.4 | 87 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.3 | 7.3 | 33 | ESE | 2.8 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 19:41 | 3.6 | 5.37 | 70 | ESE | 5 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 586:59 | 2.1 | 6.3567 | 47.6667 |  | 3.0667 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | SN | BLG | SN | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 7:05 | 7:06 | 8:23 | 9:03 | 18:32 | 19:41 | [5 empty] | 20:39
| 시작번호 | 4732 | 4733 | 4739 | 4755 | 5027 | 5058 | [5 empty] | 5069
| 종료번호 |  | 4738 | 4754 | 5026 | 5057 | 5068
| 개수 |  | 6 | 16 | 272 | 31 | 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 월령: 5063; 종합날씨: 5066 | I | 40s/21k,40s/28k,30s/27K,20s/
R | bar: 시각 to 종합날씨
` |  | 온도: R; 월령: 5067; 종합날씨: 5068 | V | 30s/20K,20s/20K
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 9:30; 시상: 1:29 |  |  | 10:59
| 계획시간 | 시각: 9:30; 시상: 1:49 |  |  | 11:19
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_004750:M; 온도: T_004778; 풍향: T_004780; 월령: S_004833:M,N | I_004755-004777 |  | S_004857:N
|  | S_004868:M |  | S_004929:M
Note
달의 영향으로 오후 플랫 미촬영
004755-004777 PROJID 오입력(SN -> BLG)
last target 496
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -159.4 | -162.7 | 장비실온도 | 18 | 17.7 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -154.2 | -158 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 30 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | - |  | -
| Charcoal | -207.7 | -208.5 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -107.3 | -114 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-01-13:1369
| Air in | 24 | 19.9 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 20.1 | 16.9 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 17.2 | 14.2 | HE 냉각수 유량(GPM) | 4.7 | 4.8 | KVM Down | 0
| Glycol out | 16.6 | 13.7 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.13e-05 | 1.13e-05 | 돔 온도 | 11.9 | 7.5 | 돔 냉방기 설정온도 | 16
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 38 | 74 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688