## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-08-05 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 권민경
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 23:07 | 1.1 | 10.6 | 22 | N | 3.9 | 44 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:00 | 1.5 | 11.9 | 21 | NE | 17.4 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 10:33 | 1.3 | 10.4 | 20 | NE | 18.8 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:26 | 1.3 | 10.9667 | 21 |  | 13.3667 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-SN | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 22:18 | 22:20 | 23:07 | 6:29 | 10:33 | [6 empty] | 10:37
| 시작번호 | 48559 | 48560 | 48565 | 48775 | 48884 | [6 empty] | 48889
| 종료번호 | 시상: 48564; 온도: 48774; 습도: 48883; 풍향: 48888
| 개수 | 시상: 5; 온도: 210; 습도: 109; 풍향: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 6:56 |  |  | 6:56 | 3:34
| 계획시간 | 시각: 7:22; 시상: 4:04 |  |  | 11:26
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: T_048582; 온도: E_048582-048588; 풍향: S_048592:N; 월령: E_048597-048598 | S_048689:T |  | S_04705:M
|  | 시각: S_048710:N; 온도: S_048751:T; 풍향: S_048767:N; 월령: S_048780:M | E_048815-048816 |  | T_048850
T_048852
Note
Site Seeing / 1.21 / 1.43 / 1.16
E_048582-048588 재촬영 048589-048595
[00:18] E_048597-048598 K.IC CRASHED K칩 영상 저장 안됨 및 다른 칩 영상 이상, 048599-048600
[07:58] E_048815-048816 M.IC CRASHED M칩 영상 저장 안됨, 재촬영 048817-048818
구름으로 인해 저녁 및 새벽 플랫 미촬영
BLG Last target 1220
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.33 | -156.18 | 장비실온도 | 28.6 | 27.9 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -118.653 | -124.7 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 2 | ICGui | v7.2 |  | KX2018-01-31:1531
| Charcoal | -191.9 | -194.37 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -88.77 | -94.88 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 26.559 | 23.48 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 22.2 | 19.4 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 1
| Glycol in | 19.6 | 16.8 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 18.45 | 15.68 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.22e-05 | 1.33e-05 | 돔 온도 | 13.8 | 9.1 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 15 | 18 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
[00:18] K.IC CRASHED 발생
[07:58] M.IC CRASHED 발생 도스창 재실행
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688