## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-08-24 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 최정식
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 23:07 | 3.1 | 3.6 | 64 | NE | 13.3 | 95 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:00 | 2.1 | 5.4 | 26 | NE | 22 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 10:05 | 3.3 | 5.8 | 18 | NE | 17.3 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:58 | 2.8333 | 4.9333 | 36 |  | 17.5333 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | NEO | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 22:53 | 22:55 | 23:07 | 4:58 | 10:07 | [6 empty] | 10:21
| 시작번호 | 53686 | 53687 | 53692 | 53854 | 53955 | [6 empty] | 53960
| 종료번호 | 시상: 53691; 온도: 53853; 습도: 53954; 풍향: 53959
| 개수 | 시상: 5; 온도: 162; 습도: 101; 풍향: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 5:37; 온도: 4:30 |  |  | 10:07
| 계획시간 | 시각: 5:51; 온도: 5:07 |  |  | 10:58
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_053765:N; 온도: S_053782:T; 풍향: S_053790:T; 월령: S_053802:N | S_053808:N |  | S_053823
|  | 시각: E_053854-053857; 온도: T_053888; 풍향: T_053914; 월령: S_053952:M | S_053953:T
Note
Site Seeing / 2.92 / 3.32 / 3.21
달빛 영향으로 저녁 플랫 미촬영 / 구름 영향으로 새벽 플랫 미촬영
[04:58] E_053854-053857 T.ic Dead로 인해 이미지 누락 / 재촬영 없음
T.ic Dead 및 PC-TCS Crashed 복구 작업으로 인하여 NEO-TO 관측 시간 놓친 타겟들이 있음
IC.G Down으로 인해 [UT 04:00, 06:00, 07:00, 09:00] 10여분간 FFT 그래프에 공백 생김 / 모두 자동으로 복구됨
BLG Last target 1027
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -156.3 | -159.2 | 장비실온도 | 17 | 16.7 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -120.6 | -125.7 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2018-01-31:1531
| Charcoal | -192.2 | -195.2 | PT13 gas (psi) | 15 | 10 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -91 | -98.2 | PT30 #1 gas (psi) | 25 | 20 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 21.5 | 19.7 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 17 | 15.7 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 1
| Glycol in | 14.1 | 13 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.4 | 2.3 | KVM Down | 0
| Glycol out | 12.8 | 11.8 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.39e-05 | 1.49e-05 | 돔 온도 | 12.3 | 5.8 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 27 | 12.5 | 칠러 설정온도 | 12
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688