## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-09-25 | [7 empty] | 관측률 | 39.4604 | 가동률 | 70.489
| 관측자 | 권민경
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 3:20 | 0.7 | 14 | 32 | N | 1 | 99 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:02 | - | 13.9 | 23 | SE | 5.8 |  | 8 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 9:14 | - | 13.1 | 37 | N | 12.1 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 581:54 | 0.7 | 13.6667 | 30.6667 |  | 6.3 |  | 3 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ENG-SN | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 22:53 | 22:55 | 23:16 | 3:10 | 6:14 | [6 empty] | 7:10
| 시작번호 | 62339 | 62340 | 62345 | 62453 | 62458 | [6 empty] | 62463
| 종료번호 | 시상: 62344; 온도: 62452; 습도: 62457; 풍향: 62462
| 개수 | 시상: 5; 온도: 108; 습도: 5; 풍향: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 3:10 |  |  | 3:10 | 5:59
| 계획시간 | 시각: 3:54; 시상: 5:59 |  |  | 9:53
| 날씨불량 | 시상: 3:04 |  |  | 3:04
| 기기불량 | 시상: 2:55 |  |  | 2:55
| 영상 이상 | 시각: S_062389:M; 온도: E_062412-062414
Note
Site Seeing / 1.24 / 0.00 / 1.20
달빛 영향으로 저녁 플랫 미촬영
[01:40] E_062412-062414 T.IC CRASHED T칩 영상 저장 안됨, 재촬영 062415-062417
[03:20] SN관측 중 I5152-1 타겟을 찍고 65도 부근에서 다음 타겟으로 넘어가고 있을때, 쾅쾅 소리를 내며 돔셔터 70도에서 멈춤
[03:20] 기상 악화 및 돔셔터 문제로 관측 중단 / [9:14] 관측 종료
BLG Last target 1320
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.4 | -1552 | 장비실온도 | 28.2 | 28.9 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -113.287 | -118.298 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2018-01-31:1531
| Charcoal | -176.455 | -193.5 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -84.87 | -90.24 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 20 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 28.5 | 26.2 | PT30 #2 gas (psi) | 15 | 15 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 24.2 | 22.1 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 21.6 | 19.567 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.4 | 2.4 | KVM Down | 0
| Glycol out | 20.4 | 18.37 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 2.37e-05 | 1.78e-05 | 돔 온도 | 14.8 | 12.3 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 28 | 26 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 1 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
[03:20] SN관측 중 I5152-1 타겟을 찍고 65도 부근에서 다음 타겟으로 넘어가고 있을때, 쾅쾅 소리를 내며 돔셔터 70도에서 멈춤
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688