## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-03-26 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:00 | 1.2 | 15.9 | 28.87 | SW | 12.6 | 76 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:15 | 1.25 | 15.71 | 25.18 | NW | 12.58 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:40 | 1.35 | 14.54 | 25.77 | N | 25.33 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:40 | 1.2667 | 15.3833 | 26.6067 |  | 16.8367 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | ENG-NEO | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:45 | 16:47 | 17:40 | 23:13 | 4:01 | [6 empty] | 4:18
| 시작번호 | 7451 | 7452 | 7463 | 7603 | 7721 | [6 empty] | 7732
| 종료번호 | 시상: 7462; 온도: 7602; 습도: 7720; 풍향: 7731
| 개수 | 시상: 11; 온도: 140; 습도: 118; 풍향: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 7457 | 7458 | B | 20s/22k 45s/31k |  |  | 7727 | 7728 | I | 55s/45k 25s/32k
|  | 온도: V; 습도: / / / / /; 월령: 7726; 종합날씨: 7726 | R | 60s/35k
` |  | 7459 | 7462 | R | 35s/40k 40s/30k 55s/27k 60s/21k |  |  | 7729 | 7731 | V | 40s/28k 25s/26k 20s/31k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 4:52 |  |  | 4:52 | 4:29
| 계획시간 | 시각: 4:48; 온도: 5:33 |  |  | 10:21
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_007481; 온도: E_007493; 풍향: E_007531; 월령: S_007544:T | S_007629:T |  | S_007644:M
|  | S_007658:M |  | S_007670:T |  | E_ 007679 |  | I_007726
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
007481 Shutter 불량(NEO,S50094-OC, EL:66.3, Az:-95.7)/ 007493 Shutter 불량(NEO,S50094-OC, EL:58.89, Az: -90.2)
007531 Shutter 불량(NEO,S26161-OC, EL:74.6, Az:-168.0)/007538 Shutter 불량(NEO,S26161-OC, EL:73.7, Az:-156.0)
E_007680 IC down으로 파일 존재 않음.
BLG Last Number 1047
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -151.272 | -153.172 | 장비실온도 | 23.9 | 21.1 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -132.045 | -135.22 | 장비실습도 (RH %) | 22 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui
| Charcoal | -207.95 | -208.651 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -112.132 | -113.275 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 28.492 | 22.156 | PT30 #2 gas (psi) | 55 | 55 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 32.084 | 25.627 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 24.984 | 18.591 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 25.487 | 19.063 | Dry air flow(SCFH) | 0.3 | 0.3
| Pressure (torr) | 8.1e-06 | 8.49e-06 | 돔 온도 | 14.3 | 14.8 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 37.7 | 29.5 | 칠러 설정온도 | 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결
망원경 UPS BYPASS MODE로 사용중
3월 20일 SN관측중 노출후 Readout에 셔터가 닫히지 않는현상 총 8회발생(주간회의시 촬영한 동영상 전달)
3월 21일 SN관측중 노출후 Readout에 셔터가 닫히지 않는현상 총 2회발생
3월 22일 로컬시각 오후 3시 부터 8시 까지 FSA Disassembly 작업 실시. (John, Hilton)
불량 의심되는 스프링(Full shutter가 Half와 같이 이동후 최종 닺을때 Limit switch와 접촉하는 부분) 튜닝해줌.
3월 22일 NEO(S16185-OC)관측중 노출후 Readout에 셔터가 닫히지 않는현상 총 1회발생
3월 23일 SN관측중 노출후 Readout에 셔터가 닫히지 않는현상 총 2회발생
3월 24일 NEO관측중 노출후 Readout에 셔터가 닫히지 않는현상 총 2회발생
3월 25일 SN관측중 셔터 관련 불량 총 7회발생
3월 26일 NEO관측중 셔터 관련 불량 총 4회발생
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688