## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-04-05 | [7 empty] | 관측률 | 48.366 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:30 | 1.68 | 15.08 | 53.72 | NW | 51.13 | 71 | 2 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:15 |  | 10.82 | 62 | NW | 43.35 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:30 |  | 9.67 | 41.51 | W | 28.88 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:00 | 1.68 | 11.8567 | 52.41 |  | 41.12 |  | 3.6667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: NEO; 습도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 17:20; 시상: 17:22; 온도: 17:18; 습도: 3:30 |  |  |  | 3:38
| 시작번호 | 시각: 8797; 시상: 8798; 온도: 8809; 습도: 8941 |  |  |  | 8946
| 종료번호 | 시상: 8808; 온도: 8940; 습도: 8945
| 개수 | 시상: 11; 온도: 132; 습도: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 시각: 8807; 시상: 8808; 온도: R; 습도: 45s/15k 60s/15k | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 5:37; 온도: 4:04 |  |  | 9:41
| 계획시간 | 시각: 5:16; 온도: 4:56 |  |  | 10:12
| 날씨불량 | 시각: 5:16 |  |  | 5:16
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_008803-008806; 온도: B_008837:3; 풍향: E_008887-008889; 월령: B_008924:3 | E_008931-008932 |  | C_008936-008940
|  | E_008937 |  | B_008941:3
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
008803-008806 Shutter 불량: 지난 Weekly meeting때 보고 되었던 1번 동영상 현상과 동일(Flat, EL:68.5, Az:88.0)
008887-008889 IC.T down 영상
008931-008932 IC.M down 영상
008937 Shutter Closed 불량(NEO,S18179-OC, EL:69.9, Az:-135.1)
[22:15] 구름으로 관측중단후 대기
[03:38] 날씨 개선이 없어 최종 마무리함.
BLG Last Number 1278
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -151.318 | -153.899 | 장비실온도 | 24.5 | 18.7 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -132.313 | -135.728 | 장비실습도 (RH %) | 31 | 22 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui
| Charcoal | -208.005 | -208.723 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -112.036 | -113.151 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 28.368 | 19.616 | PT30 #2 gas (psi) | 60 | 55 | IC Down | 3 | Remarks
| Air out | 31.89 | 23.144 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 24.914 | 15.948 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 25.394 | 16.418 | Dry air flow(SCFH) | 0.3 | 0.3
| Pressure (torr) | 8.56e-06 | 8.79e-06 | 돔 온도 | 18.6 | 13 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 44.4 | 34.9 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688