## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-04-08 | [7 empty] | 관측률 | 62.701 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:30 | 2.4 | 20.14 | 28.44 | NW | 16.42 | 44 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:20 | 1.3 | 18.5 | 41.19 | N | 27.71 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:30 |  | 13.95 | 76.5 | N | 23.29 |  | 8 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:00 | 1.85 | 17.53 | 48.71 |  | 22.4733 |  | 3.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | SN | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 16:21 | 16:23 | 17:10 | 22:22 | 3:30 | [6 empty] | 3:37
| 시작번호 | 9544 | 9545 | 9550 | 9689 | 9724 | [6 empty] | 9729
| 종료번호 | 시상: 9549; 온도: 9688; 습도: 9723; 풍향: 9728
| 개수 | 시상: 5; 온도: 139; 습도: 35; 풍향: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 5:52; 시상: 3:55 |  |  | 9:47
| 계획시간 | 시각: 5:10; 시상: 5:12 |  |  | 10:22
| 날씨불량 | 시각: 3:52 |  |  | 3:52
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_009550-009557; 온도: S_009553:T; 풍향: B_009559:3; 월령: S_009579:M | B_009589:29 |  | E_009604-009607
|  | 시각: B_009635:29; 온도: E_009649; 풍향: E_009661-009663; 월령: T_009672 | B_009677:3 |  | E_009677-009679
|  | E_009687-009688 |  | S_009701:N |  | B_009725:3
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
저녁플랫, 구름으로 관측 불가
009550 셔터 불량(SN,N2280-1, EL:76.3, Az:-108.4) / 009557 셔터 불량(SN,N2280-1, EL:73.3, Az:-103.3)
009604-009606 셔터 불량(SN,ESO494-1, EL:68.0, Az:-98.7)
009607 셔터 불량(SN,N2559-1, EL:69.5, Az:-98.5)/ 009649 셔터 불량(SN,ESO494-1, EL:47.4, Az:-83.6)
009661-009663 셔터 불량(SN,N3056-2, EL:65.5, Az:-90.2)/ 009677-009679 셔터 불량(SN,N3717-2, EL:78.2, Az:-93.0)
009687-009688 IC.T down 된 영상
[23:40] 구름으로 관측 중단후 대기.
[03:38] 날씨개선이 없어 최종 마무리.
BLG Last Number 1526
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -150.794 | -152.679 | 장비실온도 | 27.6 | 20.5 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -131.641 | -134.355 | 장비실습도 (RH %) | 11 | 48 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui
| Charcoal | -207.81 | -208.519 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -111.775 | -112.757 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 55 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 30.818 | 24.757 | PT30 #2 gas (psi) | 60 | 50 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 34.284 | 27.902 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 0
| Glycol in | 27.388 | 21.399 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.5 | KVM Down | 0
| Glycol out | 27.867 | 21.821 | Dry air flow(SCFH) | 0.3 | 0.3
| Pressure (torr) | 8.76e-06 | 8.98e-06 | 돔 온도 | 19 | 16.6 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 25.5 | 63.1 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 연결
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688