## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-04-11 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:32 | 2.02 | 11.13 | 66 | E | 17 | 18 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.81 | 10.7 | 60.16 | E | 19.72 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 4:13 | 1.46 | 11.57 | 63.28 | NE | 26.28 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:41 | 1.7633 | 11.1333 | 63.1467 |  | 21 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | NEO | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 17:13 | 17:15 | 17:32 | 22:00 | 4:13 | [6 empty] | 4:33
| 시작번호 | 9977 | 9978 | 9983 | 10095 | 10258 | [6 empty] | 10268
| 종료번호 | 시상: 9982; 온도: 10094; 습도: 10257; 풍향: 10267
| 개수 | 시상: 5; 온도: 112; 습도: 163; 풍향: 10
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / /; 월령: 10263; 종합날씨: 10265 | I | 60s/31k 45s/37k 20s/25k
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / /; 월령: 10266; 종합날씨: 10267 | V | 35s/29k 20s/28k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 6:05; 온도: 3:48 |  |  | 9:53
| 계획시간 | 시각: 6:13; 온도: 4:28 |  |  | 10:41
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: B_009977:3; 온도: B_009981-009988:29; 풍향: B_009991-009992:29; 월령: B_009995:3 | B_010000:3 |  | B_010002:29
|  | 시각: E_010028; 온도: B_010031:3; 풍향: B_010035:3; 월령: E_010055 | E_010060 |  | S_010187:N
|  | 시각: S_010203:M; 온도: B_010205:7; 풍향: E_010239; 월령: E_010246 | E_010252 |  | S_010254:MT
Note
SITE SEEING: 0.00 / 1.65 / 0.00
관측전 망원경 LIMIT가 발생하여 재실행을 반복한후에도 계속 LIMIT로 인하여 TCC에서초기화 진행(플랫 촬영불가)
010028 ICS Crashed로 인한 영상저장안됨.
010054 셔터오픈 불량 EL:64 AZ:-149.6/010060 셔터오픈 불량 EL:62.3 AZ:-142.9
010239 셔터오픈 불량 EL:82.1 AZ:-112.3/010242 셔터오픈 불량 EL:85.2 AZ:-101.2
010246 셔터오픈 불량 EL:83 AZ:-124.7/010252 셔터오픈 불량 EL:79.1 AZ:-103.8
BLG Last Number 1721
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -152.403 | -154.257 | 장비실온도 | 22.6 | 24.1 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -133.46 | -136.467 | 장비실습도 (RH %) | 30 | 26 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui
| Charcoal | -208.112 | -208.515 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -112.313 | -113.584 | PT30 #1 gas (psi) | 55 | 50 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 23.645 | 20.247 | PT30 #2 gas (psi) | 60 | 55 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 27.372 | 23.304 | PT30 Sp gas (psi) | 265 | 255 | IC Dead | 1
| Glycol in | 19.976 | 23.311 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.5 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 20.473 | 16.834 | Dry air flow(SCFH) | 0.3 | 0.3
| Pressure (torr) | 8.82e-06 | 9.01e-06 | 돔 온도 | 15.5 | 10.2 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 40.2 | 66.8 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 해제
관측전 망원경 구동을 위해 평소와 같이 (Motor ON->EIB ON->TCC ON)실행하였으나 PC TCS에서 LIMIT에 걸려
콜모겐을 이용하여 망원경을 스토우 위치에 놓고 다시 (Motor ON->EIB ON->TCC ON) 실행하였으나 3회 LIMIT가 더
발생하여 Low mirror limit(초기화)해제 후 망원경이 정상 작동함.
[19:15]ICS Crashed 로 인한 모든영상 저장안됨.
금일 셔터오픈불량 6회
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688