## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-05-15 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 16:58 | 1.39 | 11.42 | 52.53 | NE | 12.44 | 1 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 0.91 | 9.23 | 66.6 | NE | 21.99 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 4:26 | 1.22 | 7.41 | 74.38 | N | 24.89 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:28 | 1.1733 | 9.3533 | 64.5033 |  | 19.7733 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | SN | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 15:56 | 15:58 | 16:58 | 19:45 | 4:26 | [6 empty] | 4:53
| 시작번호 | 17600 | 17601 | 17612 | 17684 | 17909 | [6 empty] | 17920
| 종료번호 | 시상: 17611; 온도: 17683; 습도: 17908; 풍향: 17919
| 개수 | 시상: 11; 온도: 72; 습도: 225; 풍향: 11
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 17606 | 17608 | B | 20s/27k 30s/28k 45s/28k |  |  | 17914 | 17916 | I | 60s/25k 48s/30k 30s/28k
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 17609 | 17611 | R | 45s/37k 50s/28k 60s/23k |  |  | 17917 | 17919 | V | 45s/26k 35s/32k 20s/28k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 8:40; 시상: 2:02 |  |  | 10:42
| 계획시간 | 시각: 8:41; 시상: 2:47 |  |  | 11:28
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: S_017630:M; 온도: S_017632:T; 풍향: E_017634; 월령: T_017643 | I_017644-017648 |  | I_017687-017693
|  | 시각: E_017697-017698; 온도: S_017738:N; 풍향: S_017755:N; 월령: S_017763:N | S_017784:N |  | E_017807-017808
|  | S_017819:N |  | T_017873 |  | S_017888:M |  | S_017920:T
Note
SITE SEEING: 1.27 / 0.87 / 0.00
017634 외 8회 셔터오픈 불량
017644-017648 Project명 입력오류 (BLG-->SN)
017600-017601 T.IC Crashed로 인한 T Chip영상 저장안됨.
017687-017693 EXP 입력오류 (10Sec-->60Sec)
017697-017698 M.IC Crashed로 인한 M Chip영상 저장안됨.
017807-017808 T.IC Crashed로 인한 T Chip영상 저장안됨.
BLG Last Number 1757
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -153.553 | -155.808 | 장비실온도 | 21.2 | 21.9 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -134.858 | -138.444 | 장비실습도 (RH %) | 25 | 27 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -208.289 | -208.898 | PT13 gas (psi) | 25 | 25 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -113.009 | -114.343 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 22.359 | 16.702 | PT30 #2 gas (psi) | 55 | 50 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 25.914 | 19.728 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 255 | IC Dead | 3
| Glycol in | 18.765 | 13.246 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 19.235 | 13.668 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.01e-05 | 1.03e-05 | 돔 온도 | 14 | 8.3 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 35.1 | 82.6 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 1
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 1 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 1
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 1 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 해제
[18:50]T.IC Crashed. T Chip영상 저장안됨.
[20:18]M.IC Crashed. M Chip영상 저장안됨.
[00:01]Dry air flow 조정: 0.4-->0.8 SCFH
[00:24]T.IC Crashed. T Chip영상 저장안됨.
[관측종료]윈도우 확인결과 이상없음.
관측 후 제습기 가동과 함께 Dry air flow 재조정:0.8-->0.4 SCFH
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688