## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-06-11 | [7 empty] | 관측률 | 81.3683 | 가동률 | 81.3683
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 16:32 | 1.23 | 10.91 | 36.52 | NW | 16.56 | 5 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.27 | 9.35 | 32.35 | NW | 26.29 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:59 | 1.77 | 7.95 | 32.25 | NW | 30.33 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:27 | 1.4233 | 9.4033 | 33.7067 |  | 24.3933 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | SN | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 15:39 | 15:41 | 16:32 | 18:16 | 3:59 | [6 empty] | 5:11
| 시작번호 | 22499 | 22500 | 22511 | 22559 | 22764 | [6 empty] | 22776
| 종료번호 | 시상: 22510; 온도: 22558; 습도: 22763; 풍향: 22775
| 개수 | 시상: 11; 온도: 48; 습도: 205; 풍향: 12
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 22505 | 2257 | B | 20s/30k 30s/30k 45s/29k |  |  | 22769 | 22771 | I | 60s/31k 40s/31k 20s/23k
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 22508 | 22510 | R | 30s/27k 45s/28k 60s/27k |  |  | 22772 | 22775 | V | 45s/21k 35s/26k 30s/34k 20s/33k
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 9:33; 시상: 1:29 |  |  | 11:02
| 계획시간 | 시각: 9:43; 시상: 1:44 |  |  | 11:27
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시각: 2:08 |  |  | 2:08
| 영상 이상 | 시각: E_022502; 온도: E_022505-022510; 풍향: E_022517; 월령: E_022604 | T_022720 |  | S_022722:T
|  | 시각: E_022743; 온도: E_022751; 풍향: E_022754; 월령: S_022760:M | T_022763 |  | S_022772:N
S_022773:N
Note
SITE SEEING: 0.00 / 1.77 / 2.32
022517 외 6회 셔터오픈불량
022502,022743,022751.022754 총 4회 N Chip 이상영상
022505-022510 Flat 촬영중 OBS와 TSHOPEN의 시각차가 1초이상 발생하여 K.IC 재실행
022604 ICS Down으로 인한 영상저장안됨.
[19:58] ICS or Raritan Down으로 관측 불가 / [22:06]관측재개
BLG Last Number 1021
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.46 | -156.294 | 장비실온도 | 19.2 | 21 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -135.953 | -138.653 | 장비실습도 (RH %) | 20 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -208.394 | -208.864 | PT13 gas (psi) | 25 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -113.258 | -114.907 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 22.634 | 18.132 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 25.99 | 21.101 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 255 | IC Dead | 0
| Glycol in | 19.037 | 14.636 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 19.531 | 15.085 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.1e-05 | 1.12e-05 | 돔 온도 | 12.1 | 8.1 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 36.4 | 39.6 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령으로 인한 방풍막 해제
관측전 망원경이 전에 발생하였던 Limit로 인하여 전원을 다시 재 실행(MOTOR-EIB-TCC) 후 정상 작동.
[19:58]ICS or Raritan down 즉, ICS상에서 마우스 및 키보드가 입력이 안되어 약 2분가량 기다렸음에도 불구하고 작동이 되질 않아
CTRL + ALT + DEL 키로 셧다운 한 후에 ICS 컴퓨터를 다시 ON 하였고, 터미널의 실행시켜 보니 평소와 달리 root@KMTN20 이
아닌 root@kmtssci: 로 나와 OBSTOOL 이 실행이 되지 않았습니다.
그 후에 몇차례 ICS 재실행과 2번의 모든 ic 재부팅을 통해 관측이 가능하였고 현재도 ICS 터미널의 타이틀은 root@kmtssci:
입니다.
[22:38] UT 약 22:38분경 ICS Down 후 복구하여 관측재개 하였으나 자동초점이 작동을 하지 않아 /do-killPlot실행후 다시
Gmon 실행하여 관측. 이 후에는 정상 작동
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688