## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2018-07-11 | [7 empty] | 관측률 | 54.3634 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:00 | 1.45 | 11.81 | 49.42 | NW | 35.06 | 2 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:20 | 1.65 | 9.25 | 61.56 | N | 50.61 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:20 |  | 8.7 | 59.06 | NW | 73.68 |  | 2 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 562:20 | 1.55 | 9.92 | 56.68 |  | 53.1167 |  | 1.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ALL | ALL | ALL | ALL |  |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 15:40 | 15:42 | 16:40 | 0:10 | 1:30 | 2:37 | 3:20 |  |  |  |  | 3:30
| 시작번호 | 29123 | 29124 | 29134 | 29300 | 29310 | 29320 | 29330 |  |  |  |  | 29340
| 종료번호 |  | 29133 | 29299 | 29309 | 29319 | 29329 | 29339
| 개수 |  | 10 | 166 | 10 | 10 | 10 | 10
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| BLG: B; ALL: / / / / / |  | I | / / / / /
| BLG: V; ALL: / / / / / |  | R | / / / / /
` | BLG: R; ALL: / / / / / |  | V | / / / / /
| BLG: I; ALL: / / / / / |  | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 프로그램: 할당시간; OBS: 8:48; ALL: 2:09 |  |  |  | 10:57
| 프로그램: 계획시간; OBS: 9:30; ALL: 2:09 |  |  |  | 11:39
| 프로그램: 날씨불량; OBS: 3:10; ALL: 2:09 |  |  |  | 5:19
| 프로그램: 기기불량 |  |  |  | 0:00
| 영상 이상 | S_029148:N |  | S_029165:N |  | S_029226:T
Note
SITE SEEING: 1.47 / 0.00 / 0.00
029274 외 2회 셔터 불량 발생
0회 N 칩 이상 영상 발생
[23:00] 강풍으로 관측 중단후및 대기
BLG Nomal Mode Last Number 720
| 프로그램: 기기상태 |  |  |  | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -154.484 | -155.844 | 장비실온도 | 25.8 | 23 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -135.911 | -137.821 | 장비실습도 (RH %) | 16 | 20 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -208.262 | -208.837 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -113.161 | -113.519 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 27.804 | 27.357 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 30.911 | 29.985 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 260 | IC Dead | 1
| Glycol in | 24.299 | 24.015 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 24.816 | 24.505 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.19e-05 | 1.22e-05 | 돔 온도 | 12.3 | 10.2 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 48.4 | 54.8 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40 퍼센트 이하이나 강풍으로 방풍막 연결
[17:18] IC.N dead
갑자기 관측중 AUX창 Dome Shutter Control > Elevation > Shutter부분 빨간바탕 및 0.0 으로 표시 되는 불량 발생.
[22:35] both(Upper and Lower) close and both open, and then AutoSync 해줌.
관측중간에 gmon 정상동작을 하지 않아, ICGui IC재부팅 해줌.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688