## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-06-09 | [7 empty] | 관측률 | 73.4351 | 가동률 | 73.4351
| 관측자 | 최정식
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 2:05 | 1.1 | 8.9 | 22 | NE | 8.7 | 19 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 6:00 | 0.9 | 9.3 | 22 | NE | 11.2 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 10:31 | 1.3 | 9 | 21 | NW | 11.4 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:26 | 1.1 | 9.0667 | 21.6667 |  | 10.4333 |  | 0.33333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | ALL | SN | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 1:39 | 1:43 | 2:05 | 9:46 | 9:53 | 10:34 | [5 empty] | 10:54
| 시작번호 | 1283 | 1284 | 1292 | 1489 | 1494 | 1513 | [5 empty] | 1521
| 종료번호 |  | 1291 | 1488 | 1493 | 1504 | 1520
| 개수 |  | 8 | 197 | 5 | 11 | 8
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 9:30; 시상: 1:25 |  |  | 10:55
| 계획시간 | 시각: 9:30; 시상: 1:25 |  |  | 10:55
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시각: 2:07; 시상: 0:47 |  |  | 2:54
| 영상 이상 | 시각: E_001271-001282; 온도: T_001336; 풍향: S_001354:N; 월령: E_001356 | E_001357 |  | S_001388:M
|  | S_001467:M |  | S_001474:T
Note
ICS 오류로 인해 관측 지연시작
ICS 오류로 인해 저녁 플랫 촬영 불가
001271-001279 ICS 오류로 인해 영상누락 및 영상이상
001336 PC-TCS Crashed로 인해 별 흐름
001356 K.IC crashed로 인해 영상 이상
001357 k.IC crashed로 인해 영상누락
구름으로 인해 새벽 플랫 촬영 불가
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -161.9 | -162.8 | 장비실온도 | 21.5 | 21.2 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23 :1381
| PT30 #2 | -164.5 | -165.8 | 장비실습도 (RH %) | 11 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23 :1381
| Charcoal | -193.3 | -194.8 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13 : 1370
| Real deal | -109.5 | -114.3 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-01-13 : 1369
| Air in | 25 | 21.1 | PT30 #2 gas (psi) | 30 | 30 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 20.7 | 16.7 | PT30 Sp gas (psi) | 265 | 265 | IC Dead | 0
| Glycol in | 18 | 13.9 | HE 냉각수 유량(GPM) | 3.1 | 3.2 | KVM Down | 0
| Glycol out | 19 | 14.9 | Dry air flow(SCFH) | 2.2 | 2.2
| Pressure (torr) | 1.91e-05 | 2.05e-05 | 돔 온도 | 12.3 | 6.9 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 20 | 19.3 | 칠러 설정온도 | 10
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
K chip build 변경 KS2016-01-13 : 1370 -> KS2016-06-08 : 1383 -> KS2016-01-13 : 1370
[04:40] K.IC crashed 발생, 영상저장안됨
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688