## 0522
관측정보
| 관측일 | 2016-05-22 | [7 empty] | 관측률 | 98.4035 | 가동률 | 98.4035
| 관측자 | 김부진
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 16:55 | 1.41 | 14.68 | 52.5 | NW | 26.65 | 99 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:00 | 1.5 | 11.59 | 62.92 | NWN | 46.93 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 4:00 | 1.86 | 8.75 | 75.67 | NWN | 34.84 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:05 | 1.59 | 11.6733 | 63.6967 |  | 36.14 |  | 1 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | SN | ALL | BLG | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 15:49 | 15:52 | 16:47 | 19:23 | 19:32 | 5:04 | [5 empty] | 5:26
| 시작번호 | 7277 | 7278 | 7298 | 7368 | 7373 | 7602 | [5 empty] | 7615
| 종료번호 |  | 7297 | 7367 | 7372 | 7601 | 7614
| 개수 |  | 20 | 70 | 5 | 229 | 13
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 시각: 7281; 시상: 7283; 온도: B; 습도: 20s/31k, 33s/32k, 48s/32k | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 시각: 7284; 시상: 7285; 온도: R; 습도: 40s/33k, 54s/27k | V | / / / / /
|  | 시각: 7286; 시상: 7287; 온도: I; 습도: 60s/23k, 60s/16k | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 9:04; 시상: 1:45 |  |  | 10:49
| 계획시간 | 시각: 8:53; 시상: 2:36 |  |  | 11:29
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시각: 0:11 |  |  | 0:11
| 영상 이상 | 시각: S_007493:MNT; 온도: C_007553; 풍향: E_007575; 월령: S_007600:N
Note
금일 촬영된 영상들은 전반적으로 구름의 영향이 있음.
LIMIT해제로 새벽 Flat 관측을 하지 못함.
BLG K2, 마지막 번호 3162번.
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -153.024 | -154.894 | 장비실온도 | 24.8 | 23.6 | PC-TCS Crash | 1 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -137.11 | -139.864 | 장비실습도 (RH %) | 29 | 28 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -207.886 | -209.13 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KS2016-01-03:1370
| Real deal | -112.915 | -113.834 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2
| Air in | 25.909 | 19.424 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | 29.657 | 23.198 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 245 | IC Dead | 0
| Glycol in | 22.738 | 16.155 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.2 | 2.4 | KVM Down | 0
| Glycol out | 23.362 | 16.766 | Dry air flow(SCFH) | 2 | 2
| Pressure (torr) | 1.16e-05 | 1.21e-05 | 돔 온도 | 14.8 | 10.2 | 돔 냉방기 설정온도 | 8
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 46.8 | 71.2 | 칠러 설정온도 | 7
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 1 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 1
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 1
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 1
기기상태 노트
Dome Shutter 소음으로 Upper Shutter를 완전 개방후 줄곧 측정.
[03:09] LOW MIRROR LIMIT Error1
RA 18:03:25,DEC -28:04:40,LHA +02:31:51, EI 57.1, Az -87.1
콜모겐으로 Stow로 위치시키고, RA DEC, EIB, TCC, PC TCS순으로 스위치 ON 시켜서 정상화 함.
[04:26] LOW MIRROR LIMIT Error2
RA 19:21:15,DEC -32:14:05,LHA +02:32:21, EI 57.9, Az -97.6
콜모겐으로 Stow로 위치시키고, RA DEC, EIB, TCC, PC TCS순으로 스위치 ON 시켜서 정상화 함.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688