## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2016-08-17 | [7 empty] | 관측률 | 0 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 17:32 |  | 7.46 | 95.57 | ESE | 36.37 | 100 | 16 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 23:00 |  | 6.92 | 96.98 | ESE | 39.24 |  | 8 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 2:48 |  | 6.98 | 97.91 | ESE | 15.01 |  | 4 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 561:16 | #DIV/0! | 7.12 | 96.82 |  | 30.2067 |  | 9.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | 시각: OBS; 시상: ALL; 온도: ALL |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 18:44; 시상: 18:47; 온도: 2:49 |  |  |  | 3:04
| 시작번호 | 시각: 24622; 시상: 24623; 온도: 24632 |  |  |  | 24640
| 종료번호 | 시상: 24631; 온도: 24639
| 개수 | 시상: 9; 온도: 8
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | MGLEE | HSUNG | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 6:14 |  |  | 6:14 | 3:59
| 계획시간 | 시각: 6:14; 온도: 3:59 |  |  | 10:13
| 날씨불량 | 시각: 6:14; 온도: 3:59 |  |  | 10:13
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: E_024624
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
[16:03]천둥 번개와 비를 동반한 짙은구름과 고습으로 인하여 플랫촬영 불가 및 관측대기
[18:49]UPS 전원 약 5초 OFF 뒤 자동 ON (Voltage Drop)
024624 PROJECT ALL Dark 촬영중 UPS전원 약 5초 OFF 뒤 자동 ON (Voltage Drop)영상저장안됨.024625로 재촬영
[02:51]비를 동반한 짙은구름 및 97%의 고습으로 인한 관측 종료
UPS 수리완료시점 까지 관측외 시간에는 AUX & Pc TCS computer Shut down 예정
BLG 마지막 번호 1350
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -155.852 | -155.851 | 장비실온도 | 21.1 | 23.5 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -140.592 | -140.667 | 장비실습도 (RH %) | 35 | 33 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2015-11-02:1324
| Charcoal | -207.453 | -207.277 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KS2016-01-03:1370
| Real deal | -113.538 | -114.125 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.2
| Air in | 17.509 | 17.047 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 | IC Down | 0 | Remarks
| Air out | 21.214 | 20.642 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 | IC Dead | 0
| Glycol in | 13.771 | 13.384 | HE 냉각수 유량(GPM) | 2.6 | 2.8 | KVM Down | 0
| Glycol out | 14.487 | 14.095 | Dry air flow(SCFH) | 0.5 | 0.5
| Pressure (torr) | 1.5e-05 | 1.49e-05 | 돔 온도 | 9 | 9.4 | 돔 냉방기 설정온도 | 7
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 72.6 | 67.2 | 칠러 설정온도 | 8
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 2 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
UPS Electronic Bypass mode로 변환후 적용중. 7월 28일 고장품은 현재 수리중(8월8일에 Cape Town 수리점에 전달)
새 릴레이로 교체함 (2016년 8월 9일).
FilterShutter Control 불량(=정해진 시간에 닫히지 않음)은 8월10일 이래 재현 되지 않음.
돔 도착시 AUX Computer 전원 OFF Kmtnet Controler 실행이 불가하여 차상목 연구원님의 원격접속 후 해결
[18:49]UPS 전원 OFF (Voltage Drop)
UPS Voltage drop 으로 인한 강제 종료 방지와 날씨 불량으로 관측이 어려워 AUX & PC TCS Shut Down 후 관측대기
[20:53]약 5초간의 정전 후 전원 자동 복구
[03:10]UPS Voltage drop 으로 인한 강제 종료 방지와 날씨 불량으로 인한 관측종료 AUX & PC TCS Shut Down
UPS 수리완료시점 까지 관측외 시간에는 AUX & Pc TCS computer Shut down 예정
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688