## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2019-05-03 | [7 empty] | 관측률 | 95.702 | 가동률 | 95.702
| 관측자 | 권민경
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 22:52 | 1.1 | 16 | 18 | N | 1 | 3 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:30 | 1.2 | 13.6 | 18 | N | 1.4 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 10:30 | 0.8 | 13.6 | 15 | N | 2.6 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 563:38 | 1.0333 | 14.4 | 17 |  | 1.6667 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT-TMT | SN | BLG | ALL | [5 empty] | OBS
| 시작시간 | 22:14 | 22:17 | 22:52 | 23:29 | 3:03 | 10:30 | [5 empty] | 10:54
| 시작번호 | 46960 | 46961 | 46966 | 46982 | 47084 | 47285 | [5 empty] | 47290
| 종료번호 |  | 46965 | 46981 | 47083 | 47284 | 47289
| 개수 |  | 5 | 16 | 102 | 201 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 온도: B; 습도: / / / / / | I | / / / / /
|  | 온도: V; 습도: / / / / / | R | / / / / /
` |  | 온도: R; 습도: / / / / / | V | / / / / /
|  | 온도: I; 습도: / / / / / | B | / / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | TOO | TMT | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 7:37; 시상: 2:47 |  |  | 10:24
| 계획시간 | 시각: 7:27; 시상: 3:34; 월령: 0:37 |  |  | 11:38
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | 시각: 0:30 |  |  | 0:30
| 영상 이상 | 시각: S_047019:N; 온도: D_047045; 풍향: S_047064:T; 월령: S_047130:T | S_047132:T |  | S_047183:M
|  | 시각: S_047192:M; 온도: E_047209; 풍향: E_047219-047221; 월령: T_047227 | S_047234:M
Note
Site Seeing / 0.86 / 0.84 / 0.71
[06:02] E_047170-047171 M.IC CRASHED M칩 영상 저장 안됨, 재촬영 047172-047173
[07:22] E_047209 ICS CRASHED로 전체 영상 저장 안됨, 재촬영 047214
[07:22-07:52] 필터셔터 FULL SHUTTER 스위치 인식 문제로 관측 지연
[08:08] E_047219-047221 T.IC CRASHED T칩 영상 저장 안됨, 재촬영 047222-047223
BLG후반부 구름 영향 있음
R2000 고장
BLG Last Target #964
| 기기상태 | [10 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -161.3 | -161.8 | 장비실온도 | 27 | 27.7 | PC-TCS Crash | 2 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -163.6 | -164.187 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -170.4 | -195.6 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -107.2 | -111.9 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 18.9 | 18.1 | PT30 #2 gas (psi) | 30 | 30 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | 18.99 | 18.2 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 270 | IC Dead | 0
| Glycol in | 16.2 | 14.97 | HE 냉각수 유량(GPM) | - | - | KVM Down | 0
| Glycol out | 17.9 | 18.1 | Dry air flow(SCFH) | 0.2 | 0.2
| Pressure (torr) | 1.07e-05 | 7.71e-06 | 돔 온도 | 11 | 12.1 | 돔 냉방기 설정온도 | 10
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 21.8 | 22.5 | 칠러 설정온도 | -
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 미만으로 방풍막 해제
R2000 고장으로 작동 중지 / HE Box 열고 관측 진행
필터셔터 FULL SHUTTER 스위치 인식 문제가 있었으나 복구, 관측 후 셔터 확인해본 결과 이상 없음
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688