## sheet
관측정보
| 관측일 | 2020-08-18 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김정묵
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 9:06 | 3.3 | 7.5 | 81.2 | NNE | 1.4 | 1 | 4 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.8 | 8.3 | 69.7 | SE | 1.5 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 19:18 | 2.1 | 6.1 | 48.4 | ENE | 4.6 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 586:12 | 2.4 | 7.3 | 66.4333 |  | 2.5 |  | 1.3333 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | BLG | DIR-SN | ALL | [6 empty] | OBS
| 시작시간 | 7:51 | 7:54 | 8:26 | 15:01 | 19:55 | [6 empty] | 20:01
| 시작번호 | 27997 | 27998 | 28003 | 28187 | 28318 | [6 empty] | 28323
| 종료번호 | 시상: 28002; 온도: 28186; 습도: 28317; 풍향: 28322
| 개수 | 시상: 5; 온도: 184; 습도: 131; 풍향: 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | SN | NEO | MJKIM | ECSUNG | TOO | TMT | MARIOS | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 시각: 5:57 |  | 4:15 | 10:12
| 계획시간 | 시각: 6:34; 시상: 4:50 |  |  | 11:24
| 날씨불량 | [10 empty] | 0:00
| 기기불량 | [10 empty] | 0:00
| 영상 이상 | 시각: I_027998; 온도: S_028077:N; 풍향: S_028146:T; 월령: S_028194:N | S_028222:N |  | E_028228-028229
|  | 시각: I_028231-028251; 온도: S_028243:N; 풍향: I_028252; 월령: E_028277-028278 | S_028313:N
Note
I_027998 헤더에 filter V가 No로 입력됨.
12:57 | BLG21(-14) 고도 리밋으로 미관측.
E_028228-028229 ic.k crash로 영상없음.
I_028231-028251 헤더에 DIR-SN이 아닌 OBS가 입력됨.
I_028252 헤더에 DIR-SN이 아닌 BLG를 입력함.
E_028277-028278 ic.N crash로 영상없음.
last mkk2list BLG target 961
[12 empty] | 온도단위: | ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -159 | -163.6 | 장비실온도 | 28.1 | 27.7 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -154.7 | -1598.3 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -205.2 | -206.1 | PT13 gas (psi) | 20 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -120.1 | -130.8 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.3 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 25.5 | 21.7 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 45 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | 21.4 | 18.4 | PT30 Sp gas (psi) | 270 | 270 | IC Dead | 0
| Glycol in | 18.1 | 15.4 | HE 냉각수 유량(GPM) | 4.4 | 4.6 | KVM Down | 0
| Glycol out | 17.4 | 14.9 | Dry air flow(SCFH) | 0.4 | 0.4
| Pressure (torr) | 1.35e-05 | 1.32e-05 | 돔 온도 | 18.6 | 7.4 | 돔 냉방기 설정온도 | OFF
| DMAWAIT | 500 |  | 돔 습도 (RH %) | 49 | 50.2 | 칠러 설정온도 | OFF
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 |  | 0 | 주경 냉각상태 |  | 0 | R2000 누수여부 |  | 0 | 주경면 CO2 청소 (주1회) |  | 0
| 돔 회전 소음 |  | 0 | 주경냉각 호스누수 |  | 0 | R2000 소음 |  | 0 | 관측 후 주경 확인 |  | 0
| 돔 셔터 sync |  | 0 | 칠러 누수 |  | 0 | 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0 | 관측 후 주경냉각팬 on |  | 0
| 돔 회전 sync |  | 0 | 칠러 동작상태 |  | 0 | ICS & PC-TCS 시각동기 |  | 0 | 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태 |  | 0
| 돔 누수 여부 |  | 0 | 카메라 냉각호스 |  | 0 | TCS Agent 연결상태 |  | 0 | ICS-DTS전송 s/w실행 |  | 0
| 돔 기타상태 |  | 0 | HE 호스누수 |  | 0 | ICS HDD 여유공간 |  | 0 | 기타상태 |  | 0
| 내외부 CCTV |  | 0 | 칠러 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 주경 냉각팬 off |  | 0 | Dry air flow 조정 |  | 0
| 망원경 롤러 상태 |  | 0 | R2000 냉각수량 (주1회) |  | 0 | 관측전 진공게이지 off |  | 0
기기상태 노트
월령 40% 미만으로 방풍막 해제.
filter 정보 no로 입력되기전 AUXprogram과 tcsagent 재실행. 문제 발생 후 tcsagent 재실행후 filter 정보 정상 입력됨.
미러커버에 떨어진 기름은 없고 미러커버 엑추에이터 부분에 기름이 튄 흔적이 있음.(메신저 사진 첨부)
돔 개방시 84-88 미약한 소음 발생.
Note on B35: 코드명과 예제 S : Scrambled (ex) S_045678:M B : Bias Jump (ex) B_045678:1/15/18/32 (스트립 10개 입력가능) N : Noise (ex) N_045678:K I : Input Error (ex) I_045678 T : Tracking Error (ex) T_045678 D : Dome obscuration (ex) D_045678 E : etc. (ex) E_045678 C : Cloud Covered (ex) C_045678 O : Oscillation (ex) O_045678 S N 코드는 콜론( : )뒤에 칩이름 입력 B는 콜론( : )뒤에 스트립 숫자(1~32번) 입력(/로 구분) Bias Jump는 bias dark flat에서만 체크하고 입력 코드 연속 입력가능 (ex) S_045678-045688:M (ex) B_023456-023459:1/15/18/32 (시리얼이 연속일 경우 스트립 4개씩 입력가능) (ex) N_045678-045688:KM (ex) I_023456-023459 (ex) T_045678-045688 (ex) D_045678-045688 (ex) E_045678-045688 (ex) C_045678-045688 (ex) O_045678-045688