## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-01-04 | [7 empty] | 관측률 | 91.5217 | 가동률 | 100
| 관측자 | 정예솜
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:49 | 2.1 | 20.1 | 67.2 | SE | 8.7 | 43.1 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 2.6 | 17.2 | 76.9 | SE | 5.5 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:31 | 3.1 | 15.3 | 84.3 | ESE | 6.3 |  | 1 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:42 | 2.6 | 17.5333 | 76.1333 |  | 6.8333 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KAMP | KSP | DIR-KSP | TMT | ALL |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 9:41 | 9:43 | 10:24 | 10:52 | 12:23 | 14:21 | 17:31 | 18:07 |  |  |  | 18:12
| 시작번호 | 50507 | 50508 | 50519 | 50531 | 50574 | 50613 | 50692 | 50706 |  |  |  | 50711
| 종료번호 |  | 50512 | 50530 | 50573 | 50612 | 50691 | 50705 | 50710
| 개수 |  | 5 | 12 | 43 | 39 | 79 | 14 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | KSP: 2:00; KAMP: 1:30; DIR: 3:12; 합: 6:42
| 계획시간 | KSP: 5:12; KAMP: 1:30; TMT: 0:58; 합: 7:40
| 날씨불량 | KSP: 0:39; 합: 0:39
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: E_050513-050519; MMA: B_050538:M02; DEEPS: B_050539:M02; TMT: S_050534:N; SITE: B_050540:T32; 합: B_050542:T32
:N |  | BLG: B_050545:T32; MMA: B_050548:T32; DEEPS: B_050552:N20; TMT: B_050559:T25; SITE: B_050569:M02; 합: B_050568:N20
|  | B_050566:T32 |  | S_050571:M |  | B_050572:M02 |  | B_050574:M02 |  | B_050576:M02 |  | S_0500575:T
|  | B_050589:M02 |  | B_050580:N20 |  | B_050605:M02 |  | B_050607:T32 |  | B_050610:T32 |  | D_050613-050614
|  | B_050642:M02 |  | B_050647:N20 |  | B_050652:M02 |  | B_050654:M02 |  | B_050657:N20 |  | B_050679:T32
|  | S_050689:N |  | B_050697:M02 |  | M_050693-050694:M |  | S_050695:N |  | M_050701-050702:T |  | C_050513-050705
Note
구름으로 인해 저녁 flat 건너뜀
E_050513-050519 초점 확인 영상
S_050534:N/ S_050571:M 문제영상과 다음 영상 두개씩 재촬영 됨
[12:22] HA limit로 script #1-3 건너뜀
[13:41-14:20] MaxIm DL 창을 끄다가 NEW TCS를 꺼버림/ NEW TCS 재실행/ TCC에서 shutdown 뜸
EIB 껐다 키고 TCS를 다시 킴/ 초기화를 위해서 돔을 닫고 여는 중에 NEW TCS 다시 킴
관측을 다시 시작하고나서 돔셔터랑 TCS에서는 고도가 서로 맞았는데 육안으로는 일치하지 않음
D_050613-050614 돔에 가려짐/ [14:25-14:36] 돔 닫았다가 다시 염/ [14:37] 관측 재개
M_050693-050694:M IC M crash로 파일 없음/ 껐다 키고 재관측 함
M_050701-050702:T IC T crash로 파일 없음/ 껐다 킴
옅은 구름으로 새벽 flat 건너뜀/ [13:41-14:20] 관측 못한 시간을 프로젝트별 관측시간 날씨불량에 넣음
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -153.5 | -160.6 | 장비실온도 | 25.3 | 22.5 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -148.3 | -156.1 | 장비실습도 (RH %) | 30 | 31 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -171.9 | -181.7 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -104.9 | -122.6 | PT30 #1 gas (psi) | 45 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 38.2 | 33.1 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 45 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | BLG: 33.5; KSP: 29; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 265; DEEPS: 260; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 31.1; KSP: 26.8; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: -; DEEPS: -; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 29.8; KSP: 25.6; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 3; DEEPS: 3
| Pressure (torr) | BLG: 9.56e-05; KSP: 3.27e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 28.9; DEEPS: 18.1; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 0
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 52.9; DEEPS: 80.1; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결
control 페이지에서 HVAC를 power 버튼으로 on/off 조작할 수 없음
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355