## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-02-25 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김예은
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:07 | 1.4 | 23.2 | 40.5 | WSW | 1.4 | 99 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 2 | 21 | 60.2 | SSE | 2.5 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 18:29 | 1.4 | 21.4 | 47.9 | N | 10.8 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 584:22 | 1.6 | 21.8667 | 49.5333 |  | 4.9 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KAMP | ENG-KSP | BLG | ALL |  |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 8:54 | 8:55 | 9:35 | 10:02 | 11:48 | 16:35 | 19:14 |  |  |  |  | 19:34
| 시작번호 | 59163 | 59164 | 59184 | 59196 | 59234 | 59362 | 59429 |  |  |  |  | 59441
| 종료번호 |  | 59176 | 59195 | 59233 | 59361 | 59428 | 59440
| 개수 |  | 13 | 12 | 38 | 128 | 67 | 12
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 9:07 | 9:10 | B | 6s/29k 7s/24k 9s/22k |  |  | 19:18 | 19:18 | I | 12s/22k
R | bar: 시각 to 종합날씨
` |  | 9:12 | 9:17 | R | 10s/28k 18s/26k 21s/22k |  |  | 19:23 | 19:25 | V | 12s/29k 6s/21k
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | BLG: 1:59; KAMP: 1:30; 합: 3:29; ENG: 4:53
| 계획시간 | BLG: 2:27; KSP: 4:53; KAMP: 1:46; TMT: 0:23; 합: 9:29
| 날씨불량 | 합: 0:00
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: L_059184-059330; MMA: E_059217-059220; DEEPS: M_059225-059226:T; TMT: E_059234-059235; SITE: M_059291-059292:K; 합: E_059353
:N
Note
E_059177-059183 초점확인 영상
L_059184-059216 구름에 반사된 달빛과 KSP script의 ZN3521-2 파트가 반복적으로 달빛의 영향을 받음
E_059217-059220 풍향과 상관없이 Dec oscillation으로 인한 포인팅 실패로 수동 관측함
[11:34] 실수로 TCS를 종료해서 다시 켰으나 망원경과 연결 안됨/ EIB 재실행 후 정상화 됨
E_059234-059235 TCS를 다시 켜고 돔 셔터를 calibration 하던 중 관측이 시작되어 방풍막에 가려짐
E_059353 T칩에 빛 번짐 있음(HA -00:15:37/AZ 170.9/ALT 64.6/RA 12:47:35/DEC-05:58:00)
[17:30-18:20] IC gui crash로 그래프 기록 없음
Last BLG script 230
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -159.8 | -159.6 | 장비실온도 | 26.3 | 25.4 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -155 | -155 | 장비실습도 (RH %) | 23 | 26 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -170.1 | -172.4 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -120.3 | -121 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 45 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 36.4 | 36.2 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 | IC Down | 2 | Remarks
| Air out | BLG: 32.6; KSP: 32.1; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 270; DEEPS: 265; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 30.5; KSP: 29.8; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: -; DEEPS: -; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 29.3; KSP: 28.6; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 3; DEEPS: 3
| Pressure (torr) | BLG: 8e-05; KSP: 6.88e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 19.3; DEEPS: 20.6; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 0
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 49.2; DEEPS: 70.2; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결
Note on B35: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"f로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/T23/N32 (ex) N_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355