## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-06-26 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 8:37 | 2.3 | 7.7 | 68.4 | W | 0.6 | 76.5 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:30 | 1.1 | 7.1 | 49.5 | SSE | 1.2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:39 | 1.5 | 5.9 | 51.8 | SW | 3.2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 587:02 | 1.6333 | 6.9 | 56.5667 |  | 1.6667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | BLG | KSP | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 7:12 | 7:14 | 8:05 | 8:37 | 18:10 | 19:45 | 20:24 | [6 empty] | 20:46
시작번호 | 20795 | 20796 | 20813 | 20826 | 21064 | 21105 | 21117 | [6 empty] | 21130
종료번호 |  | 20806 | 20825 | 21063 | 21104 | 21116 | 21129
개수 |  | 11 | 13 | 238 | 41 | 12 | 13
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
[8 empty] | 20:28 | 20:30 | I | 25s/22k 21s/26k | bar: OBS to ALL
R | bar: OBS to ALL
[8 empty] | 20:32 | 20:37 | V | 30s/28k 7s/21k | bar: OBS to ALL
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 9:30; KSP: 1:32; 합계: 11:02
계획시간 | BLG: 9:33; KSP: 1:32; TMT: 0:51; 합계: 11:56
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 9:33 | 1:32 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 11:56
영상 이상 | BLG: E_020801-020806; KAMP: M_020927-020928:K; DEEPS: M_021002; KSPT: F_021042-021044
Note
E_020801-020806 flat 촬영 중 구름의 영향받음
[13:48-14:20] AUX 프로그램 오류로 인해 스크립트 멈춤/ 스크립트 재실행 후 정상화
F_021042-021044 Actuator 초기화 후 포커스 에러 남/ Gmon에서 초점 조정 후 정상화
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 168
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -162.5 | -165.1 | 장비실온도 | 21.7 | 20.3 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -157.7 | -160.6 | 장비실습도 (RH %) | 35.5 | 30.1 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 2
Charcoal | -207.4 | -209.3 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -125.5 | -131.7 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 31.1 | 27.9 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 27.3 | 24.5 | PT30 Sp gas (psi) | 255 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 25 | 22.3 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 23.7 | 21.1 | 돔 온도 | 15.1 | 7.8 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 3.59e-05 | 3.54e-05 | 돔 습도 (RH %) | 54.3 | 59.5 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40%이상으로 방풍막 연결
[12:36] 영상확인 DS9 프로그램이 자동으로 종료 됨
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행