## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-07-31 | [7 empty] | 관측률 | 87.4286 |  | 가동률 | 87.4286
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 8:52 | 1.6 | 5 | 65.7 | ESE | 3.5 | 21.5 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:30 | 1.1 | 3.6 | 67.6 | SE | 5.8 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:30 | 1.4 | 2.4 | 75.9 | SE | 6.3 |  | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 586:38 | 1.3667 | 3.6667 | 69.7333 |  | 5.2 |  | 0.66667
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | KAMP | KSP | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 7:43 | 7:45 | 8:19 | 16:13 | 17:45 | 19:40 | 20:14 | [6 empty] | 20:33
시작번호 | 26863 | 26864 | 26884 | 27095 | 27099 | 27144 | 27156 | [6 empty] | 27168
종료번호 |  | 26875 | 27094 | 27096 | 27143 | 27155 | 27167
개수 |  | 12 | 211 | 2 | 45 | 12 | 12
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
OBS: 7:57; ALL: 7:57; BLG: B; KAMP: 20s/22k | 20:18 | 20:18 | I | 12s/22k
R | bar: OBS to ALL
OBS: 8:00; ALL: 8:02; BLG: R; KAMP: 15s/26k 22s/29k | 20:23 | 20:24 | V | 20s/24k 15s/26k
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 7:17; KSP: 1:51; KAMP: 1:30; 합계: 10:38
계획시간 | BLG: 7:54; KSP: 1:51; KAMP: 1:30; TMT: 0:25; 합계: 11:40
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | KAMP: 1:28; 합계: 1:28
실관측 | 7:54 | 1:51 | 0:02 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:12
영상 이상 | BLG: M_026886-026888:K; KAMP: M_027045-027046; DEEPS: M_027097-027098:K; KSPT: I_027099-027100; TMT: M_027141
Note
[16:21-17:40] Dec oscillation에 의한 포인팅 실패로 관측이 멈춤/ 스크립트를 재실행 했을 때 망원경을 tracking되지만 돔은 움직이지 않음/
TCS-DELL Terminal에서 Kill 명령어로 newTCS를 재실행 했으나 돔은 움직이지 않음/ newTCS를 종료하고 EIB 재실행 했으나 정상화 되지않음/ EIB - Motor 순서로
종료하고 다시 켰으나 newTCS와 DDSC 프로그램이 켜지지 않음/ 관측 컴퓨터 2번 다시 시작하고 1번 시스템 종료 후 켰으나 newTCS와 DDSC 프로그램 나타나지
않음/ newTCS log terminal(telcom을 보여주는 터미널) 에서 kill 명령어 실행 후 newTCS와 DDSC 프로그램이 나타나 정상화 됨
M_027097-027098:K 돔 문제를 고친 후 IC K crash발생 함/ 재실행 후 스크립트가 시작 되다가 멈추고 진행 되지 않음/ obstool를 quit했다가 켠 후 정상화 됨
I_027099-027100 date-obs와 tshopen 시간 차 발생함
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 1744
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 2 | 기타 | 0
PT30 #1 | -163.8 | -166 | 장비실온도 | 19.9 | 19.3 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -159.1 | -161.6 | 장비실습도 (RH %) | 32 | 31.3 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 1
Charcoal | -205 | -205.8 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -127 | -133.4 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 28.7 | 27 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 25.2 | 23.7 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 22.9 | 21.6 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 21.7 | 20.5 | 돔 온도 | 12.4 | 5.2 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 3.79e-05 | 3.79e-05 | 돔 습도 (RH %) | 51.1 | 80.9 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
강풍으로 방풍막 연결 함
[17:42] DS9_ICS Xmanager Terminal오류로 멈춤(Terminal엔 명령어가 안 써짐 X를 눌러 종료해야 함)
DDSC 셔터가 TCS를 tracking하지 않아서 5회 재실행 함
관측하는 동안 동편에서 빛이 정기적으로 깜빡임
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행