## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-09-07 | [7 empty] | 관측률 | 85.8293 |  | 가동률 | 100
관측자 | 정예솜
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 9:12 | 1.1 | 17.1 | 55.3 | WSW | 3 | 16.7 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:30 | 1.4 | 16.8 | 55.2 | NNW | 0.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 18:54 | - | 15.3 | 58.2 | NNW | 0.3 |  | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
통계 | 585:42 | 1.25 | 16.4 | 56.2333 |  | 1.4 |  | 2.6667
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | KAMP | MMA-KS4 | TMT | ALL | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 7:47 | 7:48 | 8:44 | 13:37 | 16:00 | 19:10 | 19:28 | 20:53 | [5 empty] | 20:58
시작번호 | 36458 | 36459 | 36477 | 36607 | 36647 | 36692 | 36697 | 36763 | [5 empty] | 36738
종료번호 |  | 36470 | 36606 | 36646 | 36691 | 36696 | 36762 | 36767
개수 |  | 12 | 130 | 40 | 45 | 5 | 66 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| 8:15 | 8:18 | B | 9s/26k 13s/25k 18s/23k | [5 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
| 8:23 | 8:23 | R | 25s/22k | [5 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 4:28; KAMP: 1:30; MMA: 3:43; 합계: 9:41
계획시간 | BLG: 4:52; KAMP: 1:34; MMA: 3:43; TMT: 0:12; 합계: 10:21
날씨불량 | KAMP: 0:08; MMA: 1:20; 합계: 1:28
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 4:52 | 0:00 | 1:26 | 2:23 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 8:53
영상 이상 | BLG: D_036519-036520; KAMP: M_036523; DEEPS: C_036533; KSPT: C_036575-036581; TMT: D_036619-036620; SITE: C_036646; ENG: C_036672-036673
| C_036677-036678 |  | C_036680-036682 |  | C_036686-036696 |  | M_036734-036735:K
Note
D_036519-036520 돔셔터 컨트롤 재실행 후 돔에 가려지고 있었음/ 돔 닫았다가 여니 정상화 및 재관측함
M_036523 IC S crash로 파일 없음
D_036619-036620 돔셔터컨트롤 노란색이어서 재실행하니 셔터값이 85였음(TCS값은 58.7)/ 재관측함
[15:04] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [16:00] 관측 재개/ [16:29] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [16:36] 관측 재개
[17:33] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [17:40] 관측 재개/ [17:55] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [18:09] 관측 재개
[18:52] 짙은 구름으로 인한 관측 대기/ [19:10] 관측 재개
구름으로 인한 새벽 flat 건너뜀
I-BAND 촬영함
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 533
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -161.4 | -161.9 | 장비실온도 | 25.3 | 23.3 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -156.5 | -157 | 장비실습도 (RH %) | 34.4 | 35.6 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -209.5 | -209.3 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -122.8 | -124.7 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 34.3 | 33 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 30.5 | 29.1 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 260 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 28.3 | 26.8 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 27.1 | 25.5 | 돔 온도 | 17.1 | 16.3 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 3.92e-05 | 3.93e-05 | 돔 습도 (RH %) | 54.9 | 59.1 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
강풍으로 인한 방풍막 연결
돔셔터컨트롤 재실행 4회
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행