## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-01-25 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 김정현
| 관측소 | CL
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 1:10 | 1 | 19.7 | 22 | S | 3.4 | 99.1 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 4:28 | 0.9 | 18.4 | 27 | S | 1.6 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 8:45 | 1.1 | 18.2 | 22 | N | 0.7 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 583:35 | 1 | 18.7667 | 23.6667 |  | 1.9 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | DIR | ALL |  |  |  | . |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 시각: 23:17; 시상: 23:20; 온도: 1:10; 습도: 9:19 |  |  |  | 9:43
| 시작번호 | 시각: 29137; 시상: 29138; 온도: 29154; 습도: 29379 |  |  |  | 29394
| 종료번호 | 시상: 29153; 온도: 29378; 습도: 29393
| 개수 | 시상: 16; 온도: 225; 습도: 15
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 29143 | 29147 | LSSTg | 5s/28k 8s/30k 10s/25k 13s/22k 16s/20k |  |  | 29379 | 29381 | LSSTi | 43s/13k 38s/15k 28s/15k
|  | 29148 | 29150 | LSSTr | 20s/18k 30s/20k 45s/20k |  |  | 29382 | 29384 | LSSTr | 25s/12k 18s/12k 10s/10k
j |  | 29151 | 29153 | LSSTi | 45s/21k 60s/20k 80s/19k |  |  | 29385 | 29388 | LSSTg | 15s/16k 12s/17k 8s/16k 8s/25k
V | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | 합: 0:00; ENG: 7:20
| 계획시간 | DIR: 7:35; 합: 7:35
| 날씨불량 | 합: 0:00
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: E_029157-029159:M/N; MMA: E_029161-029167:M/N; DEEPS: E_029169-029171:M/N; TMT: E_029173:M/N; SITE: E_029188:M/N; 합: M_029299-029300:K
E_029338:M/N
Note
4 | 1. S_029187:N 재촬영 안함
2. S_029246:N 재촬영 안함
3. E_029338:M/N Half 셔터 안 닫힘
Site Seeing ㅡ / ㅡ / ㅡ
BLG normal mode(mklist.f) 관측한 LAST NO.
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
|  | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -161.1 | -162.7 | 장비실온도 | 24.8 | 24.7 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -165.7 | -166.8 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -187.4 | -188.8 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | v7.3 |  | KS2016-01-31:1370
| Real deal | -104.1 | -109.9 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | v7.3 |  | KG2019-06-02:1407
| Air in | 31.7 | 28.7 | PT30 #2 gas (psi) | 20 | 20 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | BLG: 27.2; KSP: 24.6; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 240; DEEPS: 240; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 25.3; KSP: 22.7; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 23.8; KSP: 21.2; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 2.5; DEEPS: 2.5
| Pressure (torr) | BLG: 4.94e-05; KSP: 4.96e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 23.1; DEEPS: 18.2; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 10
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 30.8; DEEPS: 30.3; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: -
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
Note on B35: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355