## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-01-24 | [7 empty] | 관측률 | 100 | 가동률 | 100
| 관측자 | 임상규
| 관측소 | SA
[9 empty] | ` |  | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 18:40 | 0.97 | 23.5 | 25 | NW | 2.8 | 99 | 0 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 22:30 | 1.8 | 18.8 | 31 | NW | 3.1 |  | 0 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 3:10 | 1.21 | 17.2 | 56 | W | 2.4 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 560:30 | 1.3267 | 19.8333 | 37.3333 |  | 2.7667 |  | 0 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | KAMP | ENG-KSP | TMT | ALL |  |  |  |  | OBS
| 시작시간 | 17:37 | 17:38 | 18:40 | 19:12 | 20:37 | 2:39 | 3:10 |  |  |  |  | 3:30
| 시작번호 | 58434 | 58435 | 58447 | 58461 | 58497 | 58647 | 58660 |  |  |  |  | 58668
| 종료번호 |  | 58446 | 58460 | 58496 | 58646 | 58659 | 58667
| 개수 |  | 12 | 14 | 36 | 150 | 13 | 8
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  | 58440 | 58442 | B | 20s/30k 30s/28k 45s/29k |  |  | 58660 | 58663 | I | 60s/30k 35s/25k 25s/25k 20s/28k
|  | 온도: V; 습도: / / / / | R | / / / /
` |  | 58443 | 58446 | R | 20s/30k 30s/30k 45s/32k 60s/25k |  |  | 58664 | 58667 | V | 60s/26k 40s/26k 30s/30k 20s/28k
|  | 온도: I; 습도: / / / / | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | KAMP: 1:30; 합: 1:30; ENG: 5:34
| 계획시간 | KSP: 6:02; KAMP: 1:25; TMT: 1:03; 합: 8:30
| 날씨불량 | 합: 0:00
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: M_058503-058504:T; MMA: M_058506; DEEPS: M_058516-058517:T; TMT: Z_058562; SITE: M_058637-058638:T; 합: D_058647
Note
SITE SEEING: 0.00 / 0.00 / 0.00
KSP종료 시점 남쪽 낮은고도에서 망원경 멈춤 발생하여 콜모겐 과 모터 및 TCC재실행 후 관측이어감(약 13분 소요)
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -148.534 | -152.476 | 장비실온도 | 23.4 | 21.3 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -130.112 | -136.354 | 장비실습도 (RH %) | 23 | 27 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | OSU_ICIMACS_v7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -203.173 | -206.131 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -108.762 | -112.964 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 | Dec Oscillation | 1 | IC-G | OSU_ICIMACS_v7.3 |  | KG2016-06-02:1470
| Air in | 28.935 | 26.525 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 | IC Down | 4 | Remarks
| Air out | BLG: 34.563; KSP: 31.295; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 225; DEEPS: 225; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 25.964; KSP: 22.889; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: 0; DEEPS: 0; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 26.572; KSP: 23.666; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 2; DEEPS: 2
| Pressure (torr) | BLG: 1.33e-05; KSP: 1.34e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 28.3; DEEPS: 18.8; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 7
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 20.6; DEEPS: 58.2; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 18
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (2주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0; 합: 0
기기상태 노트
1) 월령으로 인한 방풍막 연결
2) 돔 외부카메라 이상
3) 셔터 이동 시 소음 발생
Note on B35: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 " / "로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/T23/N32 (ex) N_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355