## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-03-20 | [7 empty] | 관측률 | 61.0526 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김부진
관측소 | SA
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 18:00 |  | 22 | 23 | SE | 2 | 80.9 | 8 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
중간 | 22:20 | 1.64 | 20 | 32 | N | 1.4 |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 3:40 | 1.23 | 19 | 39 | SE | 3.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 561:40 | 1.435 | 20.3333 | 31.3333 |  | 2.4333 |  | 3
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | DEEPS | BLG | ALL | [8 empty] | OBS
시작시간 | 16:28 | 16:30 | 22:00 | 23:35 | 3:48 | [8 empty] | 4:16
시작번호 | 5655 | 5656 | 5661 | 5690 | 5799 | [8 empty] | 5811
종료번호 |  | 5660 | 5689 | 5798 | 5810
개수 |  | 5 | 29 | 109 | 12
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | / / / / |  |  |  | 5804 | 5808 | I | 60s/5k 60s/8k 54s/14k 50s/20k 43s/25k
|  |  | V | / / / / | [5 empty] | R | / / / /
|  |  | R | / / / / |  |  |  | 5809 | 5810 | V | 60s/36k 30s/32k
|  |  | I | / / / / | [5 empty] | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 3:55; DEEPS: 5:17; 합계: 9:12
계획시간 | BLG: 4:13; DEEPS: 5:17; 합계: 9:30
날씨불량 | DEEPS: 3:42; 합계: 3:42
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 4:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:48
영상 이상 | BLG: M_005687-005688:N; KAMP: M_005697-005698:T
Note
초반 짙은 구름으로 대기중 [22:00]시작,
Site Seeing | MMA: 1.25
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 1423
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 / 소음 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -149.641 | -152.619 | 장비실온도 | 23.5 | 20.6 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 / 소음 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 |  |  | 0
PT30 #2 | -130.365 | -136.236 | 장비실습도 (RH %) | 19 | 25 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 4 | 관측 컴퓨터 | 0 |  |  | 1
Charcoal | -204.531 | -205.197 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 1 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0 |  |  | 2
Real deal | -110.127 | -113.113 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0 |  |  | 4
Air in | 29.069 | 25.298 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 50 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 34.06 | 29.712 | PT30 Sp gas (psi) | 200 | 200 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 25.501 | 21.847 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 26.399 | 22.746 | 돔 온도 | 27.4 | 20 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 1.73e-05 | 1.78e-05 | 돔 습도 (RH %) | 16.8 | 42.6 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1) 방풍막 연결
2) 돔에어콘 가스 부족으로 정상동작하지 않아, 완전 OFF
3) 제습기 퓨즈 교체후 재가동 시작
4) 코끼리 냉풍기는 전자보드상TNR2 한쪽 다리를 끊고, 새퓨즈 연결후, 재가동 시작. TNR2 (Carlson왈, MOV Varistor) 새부품으로 교체 필요.
따라서 현재 모드는 해당 부품의 역할인 Voltage surge 보호 기능이 빠진 상태로 동작중. (방문자 Carlson and Keegan)
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행