## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-07-06 | [7 empty] | 관측률 | 93.7409 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김부진
관측소 | SA
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 17:00 | 1.96 | 6.7 | 29 | SW | 7.7 | 0.1 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 22:00 | 2.07 | 5 | 34 | NW | 10 |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 3:45 |  | 2 | 39 | W | 5 |  | 24 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE
통계 | 562:45 | 2.015 | 4.5667 | 34 |  | 7.5667 |  | 8.6667
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | MMA | ALL | [8 empty] | OBS
시작시간 | 15:23 | 15:28 | 16:38 | 2:12 | 3:35 | [8 empty] | 3:43
시작번호 | 29703 | 29704 | 29709 | 29965 | 29987 | [8 empty] | 29992
종료번호 |  | 29708 | 29964 | 29986 | 29991
개수 |  | 5 | 256 | 22 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | / / / / | [5 empty] | I | / / / /
|  |  | V | / / / / | [5 empty] | R | / / / /
|  |  | R | / / / / | [5 empty] | V | / / / /
|  |  | I | / / / / | [5 empty] | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 9:08; MMA: 1:53; 합계: 11:01
계획시간 | BLG: 9:34; MMA: 1:53; 합계: 11:27
날씨불량 | MMA: 0:43; 합계: 0:43
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 9:34 | 0:00 | 0:00 | 1:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:44
영상 이상 | BLG: Z_029842; KAMP: M_029980-029981:M
Note
후반부 바람 세기 40km ~ 60km/h (방풍막 없음)
[03:22] 짙은 구름으로 중단후 대기 [03:43]마무리
Site Seeing | bar: KSP to MMA
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 1059
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: TRUE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 2
PT30 #1 | -154.329 | -155.747 | 장비실온도 | 19.1 | 18.9 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0 | 0
PT30 #2 | -139.311 | -141.973 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 10 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0 | 1
Charcoal | -205.913 | -207.005 | PT13 gas (psi) | 20 | 20 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 4 | AUX 컴퓨터 | 0 |  |  | 2
Real deal | -113.199 | -117.131 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 50 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0 |  |  | 4
Air in | 22.415 | 21.836 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 26.25 | 25.729 | PT30 Sp gas (psi) | 170 | 170 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 19.07 | 18.394 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.905 | 19.302 | 돔 온도 | 11 | 5 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 2.13e-05 | 2.11e-05 | 돔 습도 (RH %) | 23 | 38 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1) 방풍막 고장으로 분리
2) 장비실 UPS Fault 메시지 뜸 (Bat.test.failed)
3) 다소강풍(40~ 60km/h)과 맞바람에서 BLG서쪽 관측시, 계속 쿵!쿵!소음 - 기존에도 있었으나, 오늘 유독 심한것 같아 녹음 하여 공유 드림
소음원. Lower Shutter(CLOSED )로 세팅상태에서 강풍에 순간적으로 풀린(=UI상에서는 safe로 순간 변함)후 다시 Closed되면서 발생
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행