## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-03-15 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 9:43 | - | 23.9 | 44.6 | N | 11.5 | 98.8 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 1 | 21.9 | 49 | NNE | 2.2 |  | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 18:46 | 2.1 | 17.2 | 64.6 | NNW | 5 |  | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 585:03 | 1.55 | 21 | 52.7333 |  | 6.2333 |  | 1
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | DEEPS | KAMP | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 8:42 | 8:44 | 9:23 | 9:44 | 13:57 | 15:26 | 19:25 | [6 empty] | 19:33
시작번호 | 4972 | 4973 | 4984 | 4992 | 5064 | 5102 | 5208 | [6 empty] | 5213
종료번호 |  | 4977 | 4991 | 5063 | 5101 | 5206 | 5212
개수 |  | 5 | 8 | 72 | 38 | 105 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: OBS to ALL
R | bar: OBS to ALL
V | bar: OBS to ALL
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 3:25; KAMP: 1:30; DEEPS: 4:08; 합계: 9:03
계획시간 | BLG: 3:57; KAMP: 1:31; DEEPS: 4:08; TMT: 0:17; 합계: 9:53
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 3:57 | 0:00 | 1:31 | 0:00 | 4:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 9:53
영상 이상 | BLG: C_004984-005206; KAMP: E_005207
Note
옅은 구름의 영향으로 오후/오전 플랫 건너 뜀
초점 잡는 중 Dateobs-Tshopen 시간차(-1.58 ~ -1.65)가 발생하여 붉은색으로 표시되어 IC K 재실행 함/ 정상화 됨
높은 FSA 습도로 인해 관측 초반 시상을 특정 할 수 없음
높은 FSA 습도(50~65%)로 인해 대부분의 관측 파일에 동그란 김 서림이 보임
FSA 습도가 약 42% 이하로 내려가면서 파일[005148]부터 동그란 김서림이 안 보임
E_005207 실수로 dark begin 스크립트를 넣어서 obs가 먼저 들어 감
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 518
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -159 | -159.4 | 장비실온도 | 26.7 | 25.7 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -153.7 | -154.2 | 장비실습도 (RH %) | 32.8 | 34.5 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -210.9 | -210.4 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -119.9 | -121.8 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 36.6 | 36.1 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 34.3 | 33.6 | PT30 Sp gas (psi) | 265 | 260 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 30 | 29.2 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 28.7 | 27.7 | 돔 온도 | 18.5 | 19.1 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 3.08e-06 | 3.42e-06 | 돔 습도 (RH %) | 44.6 | 66 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
관측 시작 전 망원경은 움직이나 돔이 회전하지 않음/ TCS Reset 후 정상화 됨
실제 풍속은 강하지 않으나 viasala에서는 관측 전반적으로 풍속 15m/s가 넘어 경고음이 나옴
관측 전 FSA 습도 58% / 건조공기로 교체 후 관측 종료 당시 FSA 습도 28%까지 내려 감: 플로우미터 3.0으로 조정 후 퇴근 함
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행