## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-04-05 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 9:15 | 2.5 | 12.6 | 44.2 | E | 0.5 | 48.5 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 2.8 | 10.9 | 47.1 | SE | 3.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:00 | 1.1 | 11.7 | 38.5 | NE | 0.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 585:45 | 2.1333 | 11.7333 | 43.2667 |  | 1.7667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | ENG-KSP | ENG-KSPT | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 8:02 | 8:04 | 8:48 | 9:17 | 13:33 | 14:02 | 19:43 | [6 empty] | 20:01
시작번호 | 7504 | 7505 | 7525 | 7537 | 7649 | 7658 | 7800 | [6 empty] | 7812
종료번호 |  | 7516 | 7536 | 7648 | 7657 | 7799 | 7811
개수 |  | 12 | 12 | 112 | 9 | 142 | 12
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| 8:14 | 8:17 | B | 14s/27k 17s/22k |  |  |  | 19:47 | 19:47 | I | 12s/27k
|  |  | V | [6 empty] | R
| 8:24 | 8:27 | R | 10s/28k 15s/25k |  |  |  | 19:51 | 19:52 | V | 14s/25k 9s/24k
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 5:01; ENG: 4:43; 합계: 5:01
계획시간 | BLG: 5:27; KSP: 4:16; KSPT: 0:29; TMT: 0:26; 합계: 10:38
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 5:27 | 4:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:29 | 0:00 | 0:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:38
영상 이상 | BLG: T_007643; KAMP: T_007678
Note
T_007643 elevation limit으로 망원겨이 멈추면서 별이 흐름/ 동일한 위치의 ZN2525-2(I) 건너 뜀
T_007678 TCS와 연결이 끊기면서 별이 흐름/ 수동으로 망원경(HA -04:02:01/ ALT 38.9/ AZ 73.3)을 세우고 Motor와 EIB 재실행 후 정상화 됨
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 1159
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -156.4 | -163.5 | 장비실온도 | 33.5 | 18.6 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -151.5 | -159.2 | 장비실습도 (RH %) | 18.8 | 28.5 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 2
Charcoal | -206.3 | -210.8 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -119.5 | -130.5 | PT30 #1 gas (psi) | 50 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 40.7 | 28.9 | PT30 #2 gas (psi) | 50 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 39.3 | 26.7 | PT30 Sp gas (psi) | 300 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 34.9 | 22.2 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 33.7 | 20.7 | 돔 온도 | 16.8 | 11.1 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 5.77e-06 | 4.72e-06 | 돔 습도 (RH %) | 44.9 | 49 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
돔셔터 소음으로 인한 방풍막 연결 해제
[관측 전] 창고 분전반 스위치가 꺼져있어서 장비실 에어컨과 냉동건조기가 작동 안함/ 스위치를 다시 켠 후 정상화 됨: 열기로 인해 오른 PT30 압력내려감/
장비실(온도 44도)은 10여분간 문을 열어 열기를 빼고 에어컨을 재가동 함/ FSA는 습도가 28%까지 오르다가 UT11시 이후 내려가기 시작 함
DS9(영상확인) 3회 꺼짐
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행