## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-06-13 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 두원재
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 8:35 | 3.2 | 3.6 | 67.8 | SE | 2.1 | 93.7 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:30 | 1.4 | 4.1 | 53.2 | SE | 4.1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:37 | 1.4 | 4.5 | 60.8 | SW | 1.3 |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 587:02 | 2 | 4.0667 | 60.6 |  | 2.5 |  | 0.33333
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | BLG | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 7:11 | 7:12 | 8:01 | 8:46 | 10:17 | 19:34 | 20:21 | [6 empty] | 20:40
시작번호 | 21872 | 21873 | 21894 | 21908 | 21947 | 22189 | 22199 | [6 empty] | 22212
종료번호 |  | 21885 | 21907 | 21946 | 22188 | 22198 | 22211
개수 |  | 13 | 14 | 39 | 242 | 10 | 13
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
OBS: 7:34; ALL: 7:37; TMT: B; KSP: 7s/25k 11s/28k 15s/27k 19s/23k | 20:23 | 20:27 | I | 35s/23k 28s/23k 20s/21k
R | bar: OBS to ALL
OBS: 7:42; ALL: 7:42; TMT: R; KSP: 25s/21k | 20:30 | 20:33 | V | 28s/24k 20s/24k 13s/23k
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 9:30; KSP: 1:31; 합계: 11:01
계획시간 | BLG: 9:17; KSP: 1:31; TMT: 1:06; 합계: 11:54
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 9:17 | 1:31 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 11:54
영상 이상 | BLG: M_021903; KAMP: M_021917-021918:N; DEEPS: M_021998:K; KSPT: M_021999; TMT: M_022092-022093:T; SITE: D_022159-022160
Note
[08:25-08:35] IC S 크래쉬로 인한 destory 후 재실행 / 변화 없자 IC K / ICGui도 같이 destroy 후 재실행
D_022159-022160 Shutter가 멈춰 방풍막이 일부를 가리는 현상 발견 / Dome Shutter Control 재실행 후 정상화됨 / 이후 3회 방풍막 안움직이는 현상 발생
HA limit으로 BLG #219/234-236/238-240/242-244/248-250/252-328/330 스킵 함
[19:30] BLG 종료후 관측시간이 30분이 남지않아 TMT 진행
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 550
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -162.245 | -164.953 | 장비실온도 | 19.88 | 19.4 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -156.546 | -161.275 | 장비실습도 (RH %) | 30.75 | 28.53 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -203.635 | -203.757 | PT13 gas (psi) | 15 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -125.523 | -134.102 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 30.522 | 28.429 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 28.473 | 27.04 | PT30 Sp gas (psi) | 250 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 23.573 | 22.149 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 22.021 | 20.747 | 돔 온도 | 15.2 | 4.1 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 7.76e-06 | 7.7e-06 | 돔 습도 (RH %) | 40.4 | 62.3 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행