## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-11-19 | [7 empty] | 관측률 | 96.9008 |  | 가동률 | 96.9008
관측자 | 두원재 | 신가은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 10:17 | 1.8 | 20.8 | 26.1 | SW | 0.3 | 1 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 1.5 | 20.1 | 27.5 | N | 0.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 17:25 | 1.3 | 19.2 | 37.3 | WNW | 1.3 |  | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 583:08 | 1.5333 | 20.0333 | 30.3 |  | 0.83333 |  | 0.33333
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | ASPEC-MMA | ASPEC-KS4 | AsPEC-MMA | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 8:45 | 8:46 | 9:41 | 10:11 | 15:02 | 15:41 | 17:41 | 18:15 | [5 empty] | 18:28
시작번호 | 58516 | 58517 | 58542 | 58554 | 58636 | 58647 | 58671 | 58683 | [5 empty] | 58690
종료번호 |  | 58529 | 58553 | 58635 | 58646 | 58670 | 58682 | 58689
개수 |  | 13 | 12 | 82 | 11 | 24 | 12 | 7
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
| - | - | V | - | [5 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
| 9:14 | 9:19 | I | 20s/21k 22s/23k 24s/20k | [5 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | ASPEC: 7:08; 합계: 7:08
계획시간 | MMA: 6:33; KSPT: 0:39; TMT: 0:52; 합계: 8:04
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | MMA: 0:15; 합계: 0:15
실관측 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:18 | 0:00 | 0:00 | 0:39 | 0:00 | 0:52 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 7:49
영상 이상 | BLG: I_058518; KAMP: E_058522-058524; DEEPS: E_058562; KSPT: E_058570; TMT: E_058572; SITE: E_058575-058577; ENG: M_058592:K
| M_058593 |  | M_058594:M/T/N |  | E_058624 |  | E_058626-058629 |  | E_058683-058684 |  | E_058680-058682
Note
I_058518 filter V와 초점 값 누락 됨
E_058522-058524/E_058683-058684 filter V/R 안 들어감
E_058562/E_058570/E_058572/E_058575-058577/E_058624 full shutter가 닫히지 않아 영상 이상 / 다음장에서 정상화 됨
TOO #63~76/81~120/125~156/169~264 ALT limit으로 스킵됨
E_058586-058589 N칩 왼쪽 상단 가로줄 보임 (ALT 71.5/ AZ -49.5/ HA +01:15:32)
E_058626-058629 full shutter가 닫히지 않아 영상 이상 / FSA recycle로 정상화 됨
KS4 #1~23/25~36 관측대상 HA is out of the limit으로 스킵됨
[17:10~17:35] 망원경이 남북 방향으로 왔다갔다 함 / 망원경 재시작 했지만 남축 방향으로 내려가 있음 / 수동으로 세운 후 엔코더 실행 후 정상화 됨
E_058680-058682 박명으로 노출값이 높게 나타남
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | bar: MMA
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | 1 | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: 1; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 1 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -153.581 | -160.565 | 장비실온도 | 25.4 | 22.44 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -145.529 | -153.589 | 장비실습도 (RH %) | 27.5 | 38.33 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -203.252 | -204.096 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -107.421 | -120.901 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 1 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 39.37 | 33.322 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 36.165 | 31.468 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 31.195 | 26.592 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 29.47 | 25.104 | 돔 온도 | 32.4 | 19.3 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 1.9e-05 | 1.86e-05 | 돔 습도 (RH %) | 19.2 | 56.3 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40% 이하로 방풍막 연결 해제
DS9(영상 확인) 2회 꺼짐
ZWO(영상 확인 장치) 지속적으로 영상이 나오지 않음 / FSA recycle 통해서만 됨
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행