## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-11-26 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은 | 신가은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 10:25 | 1.6 | 23.6 | 31.5 | SE | 7.8 | 36 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 2.3 | 22.1 | 29.2 | ESE | 1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 17:21 | 1.8 | 20.2 | 32.2 | SE | 7.5 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 582:56 | 1.9 | 21.9667 | 30.9667 |  | 5.4333 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | ASPEC-MMA | ASPEC-KS4 | ASPEC-MMA | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 9:12 | 9:14 | 9:49 | 10:23 | 12:57 | 14:59 | 17:45 | 18:12 | [5 empty] | 18:37
시작번호 | 59197 | 59198 | 59209 | 59220 | 59267 | 59305 | 59353 | 59362 | [5 empty] | 59374
종료번호 |  | 59202 | 59219 | 59266 | 59304 | 59352 | 59361 | 59373
개수 |  | 5 | 11 | 47 | 38 | 48 | 9 | 12
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | ASPEC: 6:56; 합계: 6:56
계획시간 | MMA: 7:18; TMT: 0:48; 합계: 8:06
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 7:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 8:06
영상 이상 | BLG: E_059213; KAMP: I_059216-059218; DEEPS: C_059229-059278; KSPT: T_059297
Note
소나기로 인해 오후 플랫 건너 뜀
E_059213 망원경이 타겟 위치를 잡지 못하고 흔들림(TCS UI에서 깜빡거림/실제로도 왔다갔다 하면서 움직임)/ TCS 재실행 후 정상화 됨
I_059216-059218 data-obs와 tshopen 시간차 발생함/ IC K 재실행 후 정상화 됨
C_059229-059278 옅은 구름이 지나가면서 구름 및 구름에 반사 된 달빛의 영향 있음
T_059297 HA limit으로 망원경이 멈추면서 별이 흐름
[15:15-15:23] (파일넘버 059311// RA 04:05:51/ DEC -64:00:00) 바람의 영향은 없으나 DEC oscillation 으로 2차례 포인팅 실패함/ 타겟 옮긴 후 정상화 됨
059359-059361 TMT script를 늦게 넣어 여명으로 인해 영상이 밝게 나옴
오전 플랫 관측 중 구름이 들어 옴/ 플랫 촬영 중 filter shutter 오류 남
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | bar: MMA
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | 1 | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: 1; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 1 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -159.3 | -160.4 | 장비실온도 | 26.3 | 23.2 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -152.6 | -153.5 | 장비실습도 (RH %) | 35.9 | 36.5 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -203.8 | -204.3 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -120.1 | -121.1 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 36.5 | 34.3 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 34.9 | 32.3 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 255 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 30.1 | 27.4 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 28.6 | 25.9 | 돔 온도 | 20.1 | 20 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 2.04e-05 | 1.99e-05 | 돔 습도 (RH %) | 49.7 | 39.9 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40% 이하로 방풍막 연결 해제
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행