## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-12-04 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은 | 신가은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 10:33 | 1.8 | 21.5 | 28.7 | NE | 2.6 | 99.4 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 1.3 | 20.1 | 35.3 | NE | 3.1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 17:18 | 1.6 | 18.8 | 40 | SSW | 0.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 582:45 | 1.5667 | 20.1333 | 34.6667 |  | 2.2 |  | 0.33333
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | SITE-MMA | SITE-KS4 | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 9:11 | 9:12 | 9:56 | 10:35 | 11:07 | 17:22 | 18:11 | [6 empty] | 18:28
시작번호 | 60274 | 60275 | 60285 | 60297 | 60306 | 60414 | 60426 | [6 empty] | 60437
종료번호 |  | 60279 | 60296 | 60305 | 60413 | 60425 | 60436
개수 |  | 5 | 12 | 9 | 108 | 12 | 11
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V |  |  |  |  | 18:13 | 18:15 | R | 30s/23k 20s/21k
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I |  |  |  |  | 18:18 | 18:18 | B | 20s/23k
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | SITE: 6:45; 합계: 6:45
계획시간 | MMA: 6:47; TMT: 0:57; 합계: 7:44
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 7:44
영상 이상 | BLG: C_060285-060305; KAMP: M_060306-060307:K; DEEPS: M_060322-060323:T; KSPT: E_060362; TMT: E_060365; SITE: E_060378; ENG: M_060383-060384:T
Note
[10:55-11:04] IC G crash로 gmon 그래프 기록 없음
E_060378 Dome shutter 프로그램이 멈추어 방풍막에 가려짐
E_060362/ E_060365 M/N 영역(HA+01:04:11/AZ-5.5/EL 44.6 // HA +01:12:35/ AZ -6.1/EL44.4)에서 밝은 빛 보임
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | bar: MMA
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | 1 | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: 1; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 1 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -160.4 | -161.1 | 장비실온도 | 23.1 | 21.8 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -153.7 | -154.5 | 장비실습도 (RH %) | 30 | 38.2 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -203.5 | -203.8 | PT13 gas (psi) | 0 | 0 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -120.4 | -122.6 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 34 | 33.3 | PT30 #2 gas (psi) | 35 | 35 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 32.2 | 31.3 | PT30 Sp gas (psi) | 255 | 255 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 27.4 | 26.4 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 25.9 | 24.9 | 돔 온도 | 19.6 | 19.1 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 2.08e-05 | 2.05e-05 | 돔 습도 (RH %) | 34.6 | 46 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
월령 40% 이상으로 방풍막 연결
Dome power recycle하고 관측 시작 함/ [15:00]이후 1번 2회
[12:40] 망원경이 타겟 위치(AZ -70.0/ EL 39.9/ HA +04:00:38)를 잡지 못하고 육안으로 확인가능한 움직임을 보임/ EIB 재실행
[15:30-15:59] DS9(영상확인)에서 T칩 영상 안나옴(filezilla에는 파일 있음)/ IC T 컴퓨터를 껏다 켠(재부팅) 후에 영상 나옴
DS9(영상확인) 5회 꺼짐
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행