## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-02-20 | [7 empty] | 관측률 | 93.3105 |  | 가동률 | 93.3105
관측자 | 박다운
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 0:06 | 1.2 | 15 | 45 | N | 0.9 | 52.1 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:54 | 1.2 | 14.5 | 51 | N | 1.3 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 9:49 | 0.9 | 14.6 | 49 | N | 0.3 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 585:43 | 1.1 | 14.7 | 48.3333 |  | 0.83333 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | KAMP | BLG | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 23:15 | 23:21 | 0:06 | 0:37 | 5:55 | 7:34 | 9:17 | 9:49 | [5 empty] | 10:09
시작번호 | 64825 | 64826 | 64831 | 64845 | 64977 | 65019 | 65055 | 65059 | [5 empty] | 65081
종료번호 |  | 64830 | 64844 | 64976 | 65018 | 65054 | 65068 | 65080
개수 |  | 5 | 14 | 132 | 42 | 36 | 14 | 22
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: OBS to ALL
TMT: V; ALL: 65069 | 65071 | R | 50s/26k 40s/30k 30s/32k
V | bar: OBS to ALL
TMT: I; ALL: 65072 | 65074 | B | 50s/29k 30s/28k 20s/30k
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 1:37; KSP: 5:08; KAMP: 1:30; 합계: 8:15
계획시간 | BLG: 1:43; KSP: 5:18; KAMP: 1:39; TMT: 1:03; 합계: 9:43
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | BLG: 0:12; KSP: 0:25; KAMP: 0:02; 합계: 0:39
실관측 | 1:31 | 4:53 | 1:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:03 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 9:04
영상 이상 | BLG: M_064988-064989:N; KAMP: R_065054
Note
1. [UT 07:29-31] BLG 로 옮기는 중 망원경이 벌지 위치가 아닌 다른 위치로 이동한 후 스크립트가 시작하지 않음 : stow 후 재실행하여 해결
: limit에 걸리면서 위치 오류가 난 것으로 파악됨.
Site Seeing | KSP: 1.39; KAMP: 0.71; MMA: 0.8
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 22
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 2 | 기타 | 0
PT30 #1 | -161.7 | -163.4 | 장비실온도 | 19 | 18.1 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -166 | -166.5 | 장비실습도 (RH %) | 42 | 39.1 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -190.9 | -190.8 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -105.3 | -110.8 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 36.1 | 27.1 | PT30 #2 gas (psi) | 5 | 5 |  | 초점 엑추에이터 | 1 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 31.9 | 23 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 245 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 30.2 | 21.2 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 28.9 | 19.8 | 돔 온도 | 21.7 | 15.3 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 8.55e-05 | 8.18e-05 | 돔 습도 (RH %) | 36.1 | 49.1 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치
2. [UT 00:50-00:57] 상이 좋지 않아 Actuator 초기화
3. [UT01:50-02:08] RA 포인팅 에러 후 RA 모터가 계속 도는 현상 발생 : 망원경 stow 후 해결
4. [UT01:50-02:08] 망원경 stow 중 Dome이 조금씩 도는 현상 발생 : 위치 초기화를 위해 Shutter를 닫는 중 값을 불러오지 못하는 현상 발생
: Shutter Control 프로그램 재부팅 : 타겟 위치로 이동 중 Shutter 값 불러오지 못하여 프로그램 재부팅하여 해결
5. [UT 04:32-04:34] 정전으로 인한 관측 멈춤 : 읽어오는 중이었기에 Oscillation은 없었음. 정산화 후 다음 타겟으로 이동.
6. [UT 08:43-08:87] TCS 값은 불러오나 Shutter가 움직이지 않고, TCS 관련 프로그램이 상호작용이 되지 않아 X manager 재부팅하였음
: 재부팅 중 RA 모터의 신호가 F1로 떠 모터 재시작 후 stow 하여 해결
7. [R_065054] [UT 09:05-09:17] TCS CRASH 및 RA 모터 오류코드 발생 후 촬영되어 slip 발생
: 재부팅 중 돔 및 망원경 수동제어 후 t,mux reset 하여 해결
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행