## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-03-25 | [7 empty] | 관측률 | 96.9088 |  | 가동률 | 96.9088
관측자 | 박다운
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 0:30 | 1.1 | 13.7 | 35 | N | 3.7 | 18.1 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:25 | 1.3 | 11.9 | 42 | N | 5.5 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:17 | 1.4 | 10.8 | 36 | N | 10.9 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 585:47 | 1.2667 | 12.1333 | 37.6667 |  | 6.7 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | DEEPS | BLG | ALL | [7 empty] | OBS
시작시간 | 22:50 | 22:53 | 0:30 | 0:04 | 5:38 | 10:17 | [7 empty] | 10:23
시작번호 | 8324 | 8326 | 8338 | 8352 | 8417 | 8549 | [7 empty] | 8554
종료번호 |  | 8337 | 8351 | 8416 | 8548 | 8553
개수 |  | 12 | 14 | 65 | 132 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| 8332 | 8334 | B | 20s/29k 30s/26k 40s/22k | [5 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
| 8335 | 8337 | R | 20s/28k 30s/28k 40s/26k | [5 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 4:13; DEEPS: 5:11; 합계: 9:24
계획시간 | BLG: 4:39; DEEPS: 5:34; TMT: 0:34; 합계: 10:47
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | DEEPS: 0:20; 합계: 0:20
실관측 | 4:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 5:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:27
영상 이상 | BLG: M_008342-008343:K; KAMP: M_008398-008401:K; DEEPS: M_008412-008413:M
Note
1. [UT 01:31] gmon 관련 창이 갑자기 닫힘. : IC.G 프로그램 재시작 및 AUX 컴퓨터 내 gmon 프로그램 재시작
2. [UT 03:58-04:18] 연속해서 IC.K CRASH 발생하여 에러 및 영상 시작 중지 반복 : IC.K 여러 번 반복 재시작하여 해결
3. [UT 07:17-07:18] GMON 조작 불가 : 프로그램만 재시작
Site Seeing | KSP: 1.21; KAMP: 1.04; MMA: 2.1
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 207
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -162.9 | -164.6 | 장비실온도 | 18.5 | 17.5 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -165.5 | -166.9 | 장비실습도 (RH %) | 26.2 | 34.5 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -191.3 | -197.7 | PT13 gas (psi) | 10 | 5 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -109.1 | -113.3 | PT30 #1 gas (psi) | 5 | 5 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 27 | 25.8 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 22.9 | 21.9 | PT30 Sp gas (psi) | 245 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21 | 20.1 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.4 | 18.7 | 돔 온도 | 13.8 | 11.6 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 8.36e-05 | 7.6e-05 | 돔 습도 (RH %) | 28.1 | 43.6 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이하로 방풍막 해제
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행