## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-04-13 | [7 empty] | 관측률 | 96.9407 |  | 가동률 | 96.9407
관측자 | 박다운
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:11 | 1.1 | 13.8 | 32 | N | 0.5 | 100 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:28 | 1.4 | 13.8 | 31 | N | 4.2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:23 | 1.2 | 13.2 | 29 | N | 4.5 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 563:12 | 1.2333 | 13.6 | 30.6667 |  | 3.0667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | ENG | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 22:06 | 22:11 | 23:11 | 23:41 | 1:49 | 4:18 | 10:23 | [6 empty] | 10:57
시작번호 | 13517 | 13518 | 13529 | 13542 | 13597 | 13716 | 13887 | [6 empty] | 13908
종료번호 |  | 13528 | 13541 | 13596 | 13715 | 13886 | 13907
개수 |  | 11 | 13 | 55 | 119 | 171 | 21
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
OBS: 13523; ALL: 13525; TMT: B; KSP: 20s/22k 40s/26k 50s/22k | 13887 | 13889 | I | 50s/25k 40s/26k 30s/27k
R | bar: OBS to ALL
OBS: 13526; ALL: 13528; TMT: R; KSP: 20s/21k 40s/31k 50s/25k | 13890 | 13892 | V | 50s/20k 40s/24k 30s/28k
B | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 5:40; KSP: 2:00; ENG: 2:17; 합계: 7:40
계획시간 | BLG: 6:05; KSP: 2:08; TMT: 0:30; ENG: 2:29; 합계: 8:43
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | BLG: 0:16; 합계: 0:16
실관측 | 5:49 | 2:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 8:27
영상 이상 | BLG: I_013517; KAMP: M_013528:K; DEEPS: M_013785-013789:K; KSPT: M_013893-013902:K
Note
1. [I_013517] PROJID가 OBS가 아닌 ALL 로 오기입.
2. [M_013528:K] K 칩 CRASH 및 화면이 뜨지 않는 현상 발생 : 강제부팅하여 해결.
3. [M_013785-013789:K][UT 06:41-06:57] K Chip Crash 및 화면 뜨지 않음, ICS와 각 칩과의 연결 끊어짐 : K 칩 강제부팅 및 각 칩 재시작하여 연결
: 이후 K chip 화면에는 이상이 없으나 영상 생성 에러가 발생 : IC.K의 프로그램을 여러 번 재시작하여 해결
4. [M_013893-013902:K] 화면에 아무런 변화 없이 영상이 생성되지 않음. K chip 과 ICS 를 여러 번 재시작하여 해결,
: 관련하여서는 연결 에러인지 명확하게 확인해야할 듯 합니다. 이번 경우 ICS에서는 K와 통신을 하고 있었으나, K에서 연결 오류가 난 것으로 파악.
Site Seeing | KSP: 1.39; KAMP: 1.59; MMA: 0.8
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 1181
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -163.8 | -164.2 | 장비실온도 | 18.3 | 17.8 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -167.9 | -167.3 | 장비실습도 (RH %) | 24.7 | 30.3 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -196.6 | -198.1 | PT13 gas (psi) | 5 | 5 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -111.5 | -112.7 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 25 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 26.5 | 26.6 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 22.6 | 22.6 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 245 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 20.7 | 20.7 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.2 | 19.2 | 돔 온도 | 13.8 | 13.6 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 7.88e-05 | 8.16e-05 | 돔 습도 (RH %) | 33.2 | 33.1 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행