## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-04-19 | [7 empty] | 관측률 | 99.4143 |  | 가동률 | 99.4143
관측자 | 박다운
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:32 | 1.3 | 17.2 | 11 | N | 0.5 | 63.7 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 5:13 | 0.8 | 14.5 | 13 | S | 0.2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:26 | 1.1 | 15.5 | 15 | N | 2.2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 562:54 | 1.0667 | 15.7333 | 13 |  | 0.96667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | MMA-KS4 | BLG | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 22:18 | 22:21 | 23:03 | 23:32 | 1:43 | 3:57 | 10:26 | [6 empty] | 10:45
시작번호 | 15499 | 15500 | 15511 | 15523 | 15579 | 15622 | 15799 | [6 empty] | 15810
종료번호 |  | 15510 | 15522 | 15578 | 15621 | 15798 | 15809
개수 |  | 11 | 12 | 56 | 43 | 177 | 11
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
| 15505 | 15507 | V | 20s/17k 30s/16k 40s/14k |  |  |  | 15799 | 15801 | R | 50s/24k 40s/23k 30s/17k
|  |  | R | [6 empty] | V
| 15508 | 15510 | I | 30s/25k 40s/23k 50s/21k |  |  |  | 15802 | 15804 | B | 50s/21k 40s/29k 30s/38k
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 6:07; KSP: 2:00; MMA: 2:00; 합계: 10:07
계획시간 | BLG: 6:29; KSP: 2:11; MMA: 2:14; TMT: 0:29; 합계: 11:23
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | BLG: 0:04; 합계: 0:04
실관측 | 6:25 | 2:11 | 0:00 | 2:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 11:19
영상 이상 | BLG: Z_015536; KAMP: M_015782
Note
1. [Z_015536] TCS Crash로 인한 Oscillation 발생, EIB, MOTOR 순으로 재시작 과정에서 Dome 위치 어긋나 Stow하여 해결 (모터 에러 : F1. F2. F5)
2. [UT 10:04-10:08] 미세한 DEC Oscillation 발생 : TCS, EIB순으로 재시작하여 해결.
Site Seeing | KSP: 0.81; KAMP: 0.83; MMA: 0.81
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 1095
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 1 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 1 | 기타 | 0
PT30 #1 | -163 | -164 | 장비실온도 | 18.3 | 17.6 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -166.1 | -169.2 | 장비실습도 (RH %) | 21.4 | 19.3 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -194.5 | -190 | PT13 gas (psi) | 5 | 5 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -109.3 | -112 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 25 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 27.3 | 26.9 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 23.2 | 22.8 | PT30 Sp gas (psi) | 245 | 245 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21.2 | 20.9 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.7 | 19.4 | 돔 온도 | 16.2 | 15.6 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 8.38e-05 | 8.39e-05 | 돔 습도 (RH %) | 22.6 | 18.4 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행