## Sheet1
관측정보
| 관측일 | 2024-01-10 | [7 empty] | 관측률 | 96.8288 | 가동률 | 100
| 관측자 | 정예솜
| 관측소 | AU
[11 empty] | 코드 | 종합날씨 | 오류
| 날씨종합 | [9 empty] | 0 | 맑음 | 정상
|  | 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 |  | 1 | 옅은구름 | 경정비
| 시작 | 10:49 | 1.6 | 20.5 | 82.7 | SE | 6.1 | 0.6 | 1 |  | 2 | 강풍 | 중정비
| 중간 | 14:00 | 1.7 | 19.5 | 82.2 | SE | 4.9 |  | 1 |  | 4 | 높은습도 | 고장
| 종료 | 17:37 | 1.3 | 19.6 | 79 | NNE | 2.8 |  | 0 |  | 8 | 짙은구름
| 통계 | 582:48 | 1.5333 | 19.8667 | 81.3 |  | 4.6 |  | 0.66667 |  | 16 | 비/눈/우박
관측현황
|  | BEGIN | PROG 1 | PROG 2 | PROG 3 | PROG 4 | PROG 5 | PROG 6 | PROG 7 | PROG 8 | PROG 9 | PROG 10 | END
| 프로그램 | OBS | ALL | TMT | SITE-LMC | SITE_KSP | TMT | ALL |  |  |  |  | OBS
: | 시작시간 | 9:07 | 9:09 | 10:22 | 10:50 | 16:43 | 17:38 | 18:24 |  |  |  |  | 18:29
| 시작번호 | 51200 | 51201 | 51212 | 51221 | 51323 | 51346 | 51358 |  |  |  |  | 51363
| 종료번호 |  | 51205 | 51220 | 51322 | 51345 | 51357 | 51362
| 개수 |  | 5 | 9 | 102 | 23 | 12 | 5
| Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: 시각 to 종합날씨
R | bar: 시각 to 종합날씨
` | [9 empty] | V | bar: 시각 to 종합날씨
B | bar: 시각 to 종합날씨
프로젝트별 관측시간
|  | BLG | KSP | MMA | KAMP | DEEPS | KSPT | TMT | TNE | SITE | DIR | 합 | ENG
| 할당시간 | SITE: 6:48; 합: 6:48
| 계획시간 | KSP: 1:12; TMT: 1:05; SITE: 5:36; 합: 7:53
| 날씨불량 | KSP: 0:15; 합: 0:15
| 기기불량 | 합: 0:00
| 영상 이상 | BLG: E_051206-051211; MMA: C_051206-051357; DEEPS: B_051201:M06; TMT: B_051204:M06; SITE: B_051205:M06; 합: B_051203:N19
:N |  | BLG: B_051205:N19; MMA: B_051211:T32; DEEPS: E_051214; TMT: B_051216:T32; SITE: E_051220-051221; 합: M_051221
|  | B_051229:T32 |  | B_051261:N19 |  | S_051267:N |  | B_051272:N20 |  | B_051273:N20 |  | B_051281:N20
|  | B_051287:N23 |  | B_051289:N19/23 |  | B_051290:N23 |  | B_051317:N19 |  | B_051324:T32 |  | E_051323-051328
|  | S_051333:T |  | I_051352-051354 |  | B_051357:N20 |  | B_051358:N19 |  | S_051358:T |  | B_051360:N20
B_051363:N19
Note
구름으로 인해 저녁 flat 건너뜀
E_051206-051211 초점 확인 영상
E_051214/ 051220/ 051221 Dec oscillation으로 수동 관측함
[10:53] IC S crash로 051221 파일 없음
[16:26] HA limit으로 LMC/ field_star 관측 불가/ [16:43] KSP 관측함
[16:27-16:43] AUX control down
[16:57] E_051323-051328 control doawn 되고나서 초점확인영상에서 별이 계속 올챙이 모양으로 나와
Actuator 초기화 후 초점값 입력 함/ 정상화 됨
E_051350-051355 Dec oscillation으로 수동 관측함
I_051352-051354 TMT object 이름이 안바뀜 051352/IC200109e2 051353/IC200109w1 051354/IC200109w2
구름으로 인해 새벽 flat 건너뜀
| 기기상태 | 합: 온도단위:; ENG: ℃
| 카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 | 오작동 | 횟수 | SW Version |  |  | Build
| PT30 #1 | -159.3 | -159.3 | 장비실온도 | 24.9 | 25.3 | PC-TCS Crash | 0 | ICSci | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| PT30 #2 | -154.6 | -154.6 | 장비실습도 (RH %) | 33 | 29 | PC-TCS Disabled | 0 | ICGui | 7.2 |  | KX2016-03-23:1381
| Charcoal | -182.5 | -172.2 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 | RA Track Error | 0 | IC- K/M/T/N | 7.2 |  | KS2016-01-13:1370
| Real deal | -118.9 | -121 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 | Dec Oscillation | 0 | IC-G | 7.2 |  | KG2016-06-02:1407
| Air in | 35.2 | 35.8 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 45 | IC Down | 1 | Remarks
| Air out | BLG: 31.1; KSP: 31.7; MMA: PT30 Sp gas (psi); KAMP: 265; DEEPS: 265; KSPT: IC Dead; TMT: 0
| Glycol in | BLG: 28.9; KSP: 29.6; MMA: HE 냉각수 유량(GPM); KAMP: -; DEEPS: -; KSPT: KVM Down; TMT: 0
| Glycol out | BLG: 27.6; KSP: 28.4; MMA: Dry air flow(SCFH); KAMP: 3; DEEPS: 3
| Pressure (torr) | BLG: 4.72e-05; KSP: 5.59e-05; MMA: 돔 온도; KAMP: 19.8; DEEPS: 20.3; KSPT: 돔 냉방기 설정온도; TMT: 0
| DMAWAIT | BLG: 500; MMA: 돔 습도 (RH %); KAMP: 55.7; DEEPS: 78.1; KSPT: 칠러 설정온도; TMT: 0
기기이상
| 망원경 구동부 | 광학계 | 미러커버 | 미러냉각 | 필터 | 셔터 | 초점 | AUX 및 망원경기타 | TCC | PC-TCS | AUX computer | GPS | 망원경 UPS
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 돔 냉각 | 돔 구동 및 소음 | 방풍막 | 카메라 전자부 | 카메라 냉각/진공 | HE 냉각 부대장비 | 카메라 컴퓨터 | 카메라 UPS | 관측 컴퓨터 | KVM 및 네트워크 | Data 시스템 | 정전 | 기타 이상
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
기기점검사항
| 돔 셔터 소음 | KSP: 0; MMA: 주경 냉각상태; DEEPS: 0; KSPT: R2000 누수여부; TNE: 0; SITE: 주경면 CO2 청소 (주1회); 합: 0
| 돔 회전 소음 | KSP: 0; MMA: 주경냉각 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: R2000 소음; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경 확인; 합: 0
| 돔 셔터 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 누수; DEEPS: 0; KSPT: 관측 전 컴퓨터실 냉방 상태; TNE: 0; SITE: 관측 후 주경냉각팬 on; 합: 0
| 돔 회전 sync | KSP: 0; MMA: 칠러 동작상태; DEEPS: 0; KSPT: ICS & PC-TCS 시각동기; TNE: 0; SITE: 관측 후 컴퓨터실 냉방 상태; 합: 0
| 돔 누수 여부 | KSP: 0; MMA: 카메라 냉각호스; DEEPS: 0; KSPT: TCS Agent 연결상태; TNE: 0; SITE: ICS-DTS전송 s/w실행; 합: 0
| 돔 기타상태 | KSP: 0; MMA: HE 호스누수; DEEPS: 0; KSPT: ICS HDD 여유공간; TNE: 0; SITE: 기타상태; 합: 0
| 내외부 CCTV | KSP: 0; MMA: 칠러 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 주경 냉각팬 off; TNE: 0; SITE: Dry air flow 조정; 합: 0
| 망원경 롤러 상태 | KSP: 0; MMA: R2000 냉각수량 (주1회); DEEPS: 0; KSPT: 관측전 진공게이지 off; TNE: 0
기기상태 노트
월령 40%이하로 방풍막 해제
control 페이지에서 HVAC를 power 버튼으로 on/off 조작가능 함
AUX control down으로 관측 못한 시간 프로젝트별 관측시간 날씨불량으로 넣음
Note on B35: * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:M B : Bias Jump ex) B_012345:1/10/20/30 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ " - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - Bias Jump는 bias dark flat에서만 확인 - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 구분없이 칩 모두 입력 * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:1/10/20/30 (ex) N_012345-012355:KMT (ex) I_012345-012355