## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-04-21 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 8:58 | 1.9 | 11.8 | 73.2 | SW | 2 | 96.3 | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 1.9 | 10 | 78 | ESE | 8 |  | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:10 | 1.3 | 9.7 | 72.9 | ESE | 6.9 |  | 2 | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 586:12 | 1.7 | 10.5 | 74.7 |  | 5.6333 |  | 2
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | BLG | ALL | [7 empty] | OBS
시작시간 | 7:45 | 7:48 | 8:29 | 8:58 | 13:02 | 19:52 | [7 empty] | 20:14
시작번호 | 5609 | 5610 | 5630 | 5643 | 5756 | 5906 | [7 empty] | 5918
종료번호 |  | 5620 | 5642 | 5755 | 5905 | 5917
개수 |  | 11 | 13 | 113 | 150 | 12
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
| 8:02 | 8:03 | V | 10s/25k 15s/26k |  |  |  | 19:52 | 19:56 | R | 40s/22k 35s/28k 22s/25k
|  |  | R | [6 empty] | V
| 8:06 | 8:08 | I | 9s/23k 12s/22k |  |  |  | 19:57 | 20:03 | B | 30s/25k 12s/26k 8s/28k
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 6:20; KSP: 3:52; 합계: 10:12
계획시간 | BLG: 6:42; KSP: 4:04; TMT: 0:26; 합계: 11:12
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 6:42 | 4:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 11:12
영상 이상 | BLG: E_005640:M; KAMP: E_005648:N; DEEPS: L_005650-005755; KSPT: E_005780-005798; TMT: E_005809
Note
관측 동안 Dec oscillation exposure error 여러 차례 출력 됨
E_005640:M 빛이 반사된듯 한 번짐있음 (RA11:06:4/ DEC+11:52:11/ HA-02:19:48/ ALT35.5/ AZ136.4)
E_005648:N 빛 번짐 (RA12:42:00/ DEC-12:08:00/ HA-03:38:37/ ALT36.4/ AZ98.0)
E_005780-005798 / E_005809 강풍에 의한 DEC oscillation으로 포인팅 실패해서 수동 관측 함
맞바람으로 인해 관측 중 DEC oscillation이 자주 발생함
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 560
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -162.6 | -164.4 | 장비실온도 | 20.7 | 18.7 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -157.8 | -159.8 | 장비실습도 (RH %) | 33 | 29 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 1
Charcoal | -209.3 | -209.3 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 4 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -125.4 | -129.9 | PT30 #1 gas (psi) | 35 | 35 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 30.2 | 27.6 | PT30 #2 gas (psi) | 40 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 26.2 | 24.1 | PT30 Sp gas (psi) | 255 | 250 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 23.9 | 21.9 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 4
Glycol out | 22.6 | 20.7 | 돔 온도 | 15.2 | 10.3 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 3.15e-05 | 3.17e-05 | 돔 습도 (RH %) | 67 | 85.4 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
방풍막 고장으로 방풍막 해제함
벽에 붙은 탑링 라디오노드 선 빼서 FSA 라디오노드에 연결함/ 탑링 라디오노드 꺼져있음
돔 셔텨 El 70부터 소음이 시작 됨
[10:17] FSA습도(57%)가 급격히 올라 플로우미터 최대치로 조정함 약 20분 후 39%로 떨어짐
[14:40] FSA 습도 50%로 증가해 흡착식 에어드라이어 가동함/ 관측종료(FSA 23%) 후 흡착식 에어드라이어 전원 끔
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행