## Sheet1
관측정보
관측일 | 2024-03-29 | [7 empty] | 관측률 | 95.6656 |  | 가동률 | 95.6656
관측자 | 허정환
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:26 | 1.9 | 17.1 | 40 | E | 0.5 | 83 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:09 | 1.1 | 15.8 | 50 | E | 0.4 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:12 | 1.1 | 14.9 | 52 | S | 0.1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 562:46 | 1.3667 | 15.9333 | 47.3333 |  | 0.33333 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | KSP | BLG | ALL | [7 empty] | OBS
시작시간 | 22:24 | 22:26 | 23:26 | 0:00 | 5:06 | 10:12 | [7 empty] | 10:18
시작번호 | 46144 | 46145 | 46157 | 46171 | 46301 | 46431 | [7 empty] | 46436
종료번호 |  | 46156 | 46170 | 46300 | 46430 | 46435
개수 |  | 12 | 14 | 130 | 130 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | / / / / | [5 empty] | I | / / / /
| 46150 | 46152 | V | 20s/20k 30s/23k 50s/23k | [5 empty] | R | / / / /
|  |  | R | / / / / | [5 empty] | V | / / / /
| 46153 | 46156 | I | 30s/33k 40s/32k 50s/31k 60s/26k | [5 empty] | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 4:33; KSP: 4:59; 합계: 9:32
계획시간 | BLG: 5:06; KSP: 5:06; TMT: 0:34; 합계: 10:46
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | BLG: 0:28; 합계: 0:28
실관측 | 4:38 | 5:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:18
영상 이상 | BLG: E_046205-046206; KAMP: E_046390; DEEPS: E_046392; KSPT: E_046394-046395; TMT: E_046396; SITE: E_046402; ENG: E_046406
| E_046407 |  | E_046418 |  | E_046420 |  | E_046424 |  | E_046428-046429
Note
1. [01:28] E_046205-046206 shutter program 다운으로 shutter와 망원경 Sync 불일치. 프로그램 재시작 후 해결
2. [01:48] shutter program 다운 발생. 프로그램 재시작 후 해결
3. E_046390, E_046396, E_046407 이상한 형태로 영상이 찍힘.
4. E_046392, E_046394, E_046395, E_046402, E_046406, E_046420, E_046424, E_046428, E_046429 별이 찍히지 않음. (FSA 오류 메시지 없음.)
5. [08:55-09:23] FSA recycle 후 aux control 프로그램 재시작시 focuser control에 연결이 안되는 문제 발생. 다른 aux control 실행 아이콘으로 실행시 해결
6. E_046418 별이 찍히지 않음. (FSA 오류 메시지 뜸)
Site Seeing | KSP: 1.5; KAMP: 0.47; MMA: 0.5
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 41
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 1 | 기타 | 0
PT30 #1 | -161.3 | -162.6 | 장비실온도 | 23.4 | 26 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 1 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -165.4 | -165.8 | 장비실습도 (RH %) | 10 | 21 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -194.7 | -195.7 | PT13 gas (psi) | 5 | 5 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -104.8 | -110.1 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 30 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 31.4 | 28.7 | PT30 #2 gas (psi) | 15 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 26.8 | 24.6 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 24.8 | 22.7 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 23.3 | 21.2 | 돔 온도 | 23.1 | 16.9 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 4.81e-05 | 4.98e-05 | 돔 습도 (RH %) | 31.9 | 53.7 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 돔 셔터 고장
2. 멜 스펙트럼 생성용 흰색박스 전원선 및 랜선 분해 후 방풍막 설치 및 shutter auto sync. 상태로 관측 진행. 프로그램 다운 3회 발생
3. 망원경이 타겟 주위에서 움직이는 pointing error 4회 발생. 3회까지 stow후 해결되었으나 4회에는 EIB, TCC, MOTOR 재실행 후 해결
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행