## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-04-16 | [7 empty] | 관측률 | 99.8136 |  | 가동률 | 99.8136
관측자 | 박다운
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:01 | 1.4 | 13.6 | 29 | S | 0.8 | 89.6 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:10 | 1 | 13.7 | 29 | N | 0.7 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:25 | 0.8 | 14.2 | 23 | N | 2.6 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 563:24 | 1.0667 | 13.8333 | 27 |  | 1.3667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | DEEPS | BLG | ALL | [7 empty] | OBS
시작시간 | 22:43 | 22:49 | 23:01 | 23:49 | 4:14 | 10:25 | [7 empty] | 10:31
시작번호 | 14512 | 14515 | 14520 | 14534 | 14610 | 14782 | [7 empty] | 14787
종료번호 |  | 14519 | 14533 | 14609 | 14781 | 14786
개수 |  | 5 | 14 | 76 | 172 | 5
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 5:52; DEEPS: 4:11; 합계: 10:03
계획시간 | BLG: 6:11; DEEPS: 556:25; TMT: 0:48; 합계: 563:24
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | BLG: 0:07; DEEPS: 0:25; TMT: 0:31; 합계: 1:03
실관측 | 6:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 556:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:17 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 562:21
영상 이상 | BLG: M_014513:K; KAMP: M_01425-01431:K; DEEPS: M_01446-01449:K
Note
1. [M_014513:K] 12번 영상 촬영 후 ICS 멈춤 현상 발생하여 재시작, 13번 영상 촬영시 IC.K에서 No Route 에러 발생 : 재시작하여 해결.
2. [M_01425-01431:K] [UT 23:13-23:44] IC.K Crash 발생 후 상호작용 안됨. : SUPERMICRO 로 reset후 ICS 및 각 칩에 대하여 여러 번 재시작하여 해결
: 32번 영상 촬영 시 노출 시작 후 영상 불러올때까지 스크립트를 멈춘 이후 해결된 것으로 보이나 추후 유의해서 살펴봐야할 듯 합니다.
3. [M_01446-01447:K][UT 00:28-00:45] IC.K에서 No Route 에러 발생 : 새시작 후 관측하였으나 톻신시간이 길어져 영상 생성 안됨.
4. [UT 00:47-00:53] 기존 IC.K로 교체 후 관측 진행.
5. [UT 10:10-10:17] RA slip 및 DEC Oscillation 발생 : Stow 후 Tmux, EIB, MOTOR 순으로 재시작
: EIB 재시작 후 DEC AKD 에러 번호 :F1, F2, F5 번갈아 출력
Site Seeing | bar: KSP to MMA
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 282
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 2 | 기타 | 0
PT30 #1 | -163.8 | -164.2 | 장비실온도 | 18.6 | 18 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -168.9 | -169.5 | 장비실습도 (RH %) | 25.8 | 25.7 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -196.6 | -194.3 | PT13 gas (psi) | 5 | 5 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -111.6 | -113.3 | PT30 #1 gas (psi) | 30 | 25 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 27.1 | 26.87 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 23 | 22.6 | PT30 Sp gas (psi) | 245 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21.1 | 20.7 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.5 | 19.2 | 돔 온도 | 14.6 | 14.2 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 8.35e-05 | 8.6e-05 | 돔 습도 (RH %) | 33.8 | 26.9 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행