## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-06-22 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 이순창
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 22:48 | 2 | 1.1 | 50 | S | 0.9 | 44.5 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 4:46 | 1.5 | 2.5 | 5 | S | 1.3 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:52 | 1.5 | 3.3 | 7 | S | 0.6 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 564:04 | 1.6667 | 2.3 | 20.6667 |  | 0.93333 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | TMT | BLG | KSP | LSST | TMT | ALL | [5 empty] | OBS
시작시간 | 21:44 | 21:46 | 22:48 | 23:23 | 9:22 | 9:49 | 10:22 | 10:59 | [5 empty] | 11:17
시작번호 | 7890 | 7891 | 7896 | 7912 | 8196 | 8208 | 8224 | 8236 | [5 empty] | 8247
종료번호 |  | 7895 | 7911 | 8195 | 8207 | 8223 | 8235 | 8246
개수 |  | 5 | 16 | 284 | 12 | 16 | 12 | 11
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: OBS to ALL
TMT: V; ALL: 10:59 | 11:03 | R | 60s/22k 40s/23k 25s/21k
V | bar: OBS to ALL
TMT: I; ALL: 11:05 | 11:09 | B | 40s/24k 25s/23k 17s/25k
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 9:27; KSP: 1:03; LSST: 0:30; 합계: 11:00
계획시간 | BLG: 9:59; KSP: 0:27; LSST: 0:33; TMT: 1:05; 합계: 12:04
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 9:59 | 0:27 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 1:05 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 12:04
영상 이상 | BLG: E_008081; KAMP: M_008082-008083:T; DEEPS: E_008218
Note
1. [E_008081] 영상 절반이 가려짐, shutter 오류로 추정됨.
2. [E_008218] Readout 중 full shutter 안닫힘.
Site Seeing | KSP: 2.17; KAMP: 1.51; MMA: 1.07
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 108
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: TRUE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 1 | 기타 | 0
PT30 #1 | -166.7 | -167.1 | 장비실온도 | 17.1 | 16.1 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -167.6 | -168.1 | 장비실습도 (RH %) | 20 | 11 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -193.3 | -193.8 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -116.9 | -118.6 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 20 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 23.8 | 23.9 | PT30 #2 gas (psi) | 20 | 15 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 20.5 | 20.4 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 18.7 | 18.5 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 17.6 | 17.3 | 돔 온도 | 5.5 | 4.8 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 0.000105 | 0.0001 | 돔 습도 (RH %) | 36.5 | 9.9 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이상으로 방풍막 설치
2. Readout 중, Aux controls 프로그램이 9회 종료됨 (22:50 / 23:12 / 23:38 / 01:00 / 02:45 / 03:10 / 05:07 / 05:18 / 10:41)
3. [10:29-10:31] Dome shutter control의 셔터 값과 실제 값에 약 5도 오차 발생, 돔셔터 초기화 조치.
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행