## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-09-13 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 허정환
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:15 | 1.4 | 10.7 | 34 | N | 4.3 | 1.9 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 5:02 | 1.5 | 10 | 21 | N | 3.3 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:08 | 1.4 | 9.1 | 17 | N | 1.6 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 562:53 | 1.4333 | 9.9333 | 24 |  | 3.0667 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | DIR-KSP | LSST | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 22:31 | 22:33 | 23:15 | 4:03 | 9:03 | 9:34 | 10:08 | [6 empty] | 10:27
시작번호 | 19963 | 19964 | 19975 | 20114 | 20250 | 20265 | 20278 | [6 empty] | 20289
종료번호 |  | 19974 | 20113 | 20249 | 20264 | 20277 | 20288
개수 |  | 11 | 139 | 136 | 15 | 13 | 11
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
| 23:02 | 23:06 | B | 20s/20k 40s/24k 50s/19k |  |  |  | 10:08 | 10:12 | I | 60s/26k 45s/30k 30s/30k
|  |  | V | [6 empty] | R
| 23:08 | 23:11 | R | 30s/19k 50s/20k 60s/16k |  |  |  | 10:14 | 10:17 | V | 30s/17k 20s/17k 20s/26k
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 4:05; LSST: 0:30; DIR: 4:58; 합계: 9:33
계획시간 | BLG: 4:48; KSP: 5:00; LSST: 0:31; TMT: 0:34; 합계: 10:53
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 4:48 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:31 | 0:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:53
영상 이상 | BLG: E_019985; KAMP: M_020116; DEEPS: M_020151-020152:N; KSPT: E_020236
Note
1. [E_019985] 셔터 오류 메시지 발생. 영상이 가려진듯이 촬영 됨. 재촬영 019986
2. [E_020236] 셔터 오류 메시지 발생. 재촬영 020238
Site Seeing | KSP: 1.62; KAMP: 1.14; MMA: 1.18
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 712
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -164.2 | -166.4 | 장비실온도 | 17.9 | 18.2 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -166.1 | -168.5 | 장비실습도 (RH %) | 24.2 | 19.4 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -189.4 | -190.2 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -111 | -115.9 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 20 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 26.9 | 25.3 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 23 | 21.7 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21.1 | 19.9 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.7 | 18.6 | 돔 온도 | 14.4 | 9.4 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 0.000107 | 0.000119 | 돔 습도 (RH %) | 30.7 | 23.6 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이하로 방풍막 제거.