## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-09-14 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 허정환
관측소 | CL
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 23:14 | 1 | 12.8 | 18 | N | 3.5 | 5.9 | 1 | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 5:25 | 1 | 12 | 27 | N | 4.1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 10:07 | 1 | 11.5 | 16 | NE | 2.4 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 562:53 | 1 | 12.1 | 20.3333 |  | 3.3333 |  | 0.33333
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | KSP | LSST | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 22:17 | 22:21 | 23:14 | 4:01 | 9:00 | 9:30 | 10:07 | [6 empty] | 10:26
시작번호 | 20290 | 20291 | 20296 | 20434 | 20573 | 20587 | 20600 | [6 empty] | 20610
종료번호 |  | 20295 | 20433 | 20572 | 20586 | 20599 | 20609
개수 |  | 5 | 138 | 139 | 14 | 13 | 10
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
I | bar: OBS to ALL
[8 empty] | 10:07 | 10:11 | R | 60s/25k 40s/28k 30s/30k | bar: OBS to ALL
V | bar: OBS to ALL
[8 empty] | 10:13 | 10:15 | B | 45s/40k 30s/44k | bar: OBS to ALL
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 3:59; KSP: 5:02; LSST: 0:30; 합계: 9:31
계획시간 | BLG: 4:47; KSP: 4:59; LSST: 0:30; TMT: 0:37; 합계: 10:53
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 4:47 | 4:59 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30 | 0:37 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 10:53
영상 이상 | BLG: E_020312; KAMP: E_020314; DEEPS: E_020320; KSPT: M_020321-020322:T; TMT: M_020367-020368:T; SITE: E_020551
Note
1. [E_020312] 셔터 오류 메시지 발생. 영상엔 이상이 없어 보여 재촬영하지 않음.
2. [E_020314] 셔터 오류 메시지는 없었으나 영상이 가려진듯이 촬영 됨. 재촬영 020316
3. [E_020320] 셔터 오류 메시지는 없었으나 영상이 가려진듯이 촬영 됨. 재촬영 020322
4. [E_020551] 셔터 오류 메시지 발생. 재촬영 020553
Site Seeing | bar: KSP to MMA
BLG Normal mode(mklist.f) LAST No. | MMA: 811
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -163.7 | -165.3 | 장비실온도 | 18.3 | 17.5 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -166.4 | -166 | 장비실습도 (RH %) | 25.6 | 20.7 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0
Charcoal | -189.4 | -189.6 | PT13 gas (psi) | 15 | 15 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -109.8 | -113.8 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 20 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 27.1 | 25.9 | PT30 #2 gas (psi) | 10 | 10 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 23 | 21.9 | PT30 Sp gas (psi) | 240 | 240 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 21 | 20 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 19.5 | 18.6 | 돔 온도 | 15.8 | 11.6 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 0.000118 | 0.000115 | 돔 습도 (RH %) | 22 | 22.7 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
1. 월령 40% 이하로 방풍막 제거.