## Sheet1
관측정보
관측일 | 2026-07-26 | [7 empty] | 관측률 | 100 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김부진
관측소 | SA
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 17:00 | 1.7 | 13 | 27 | NW | 2 | 92 | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 22:30 | 1.37 | 11 | 28 | NW | 4.5 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 4:15 | 1.55 | 8 | 29 | W | 2 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 563:15 | 1.54 | 10.6667 | 28 |  | 2.8333 |  | 0
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | ALL | BLG | KSP | LSST | TMT | ALL | [6 empty] | OBS
시작시간 | 14:47 | 14:50 | 16:36 | 0:40 | 3:40 | 4:14 | 4:40 | [6 empty] | 5:03
시작번호 | 51660 | 51661 | 51666 | 51880 | 51955 | 51971 | 51983 | [6 empty] | 51996
종료번호 |  | 51665 | 51879 | 51954 | 51970 | 51982 | 51995
개수 |  | 5 | 214 | 75 | 16 | 12 | 13
Flat | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨 |  |  |  | 시작 | 종료 | 필터 | 노출/레벨
BLG: B; KSP: / / / / | 4:45 | 4:56 | I | 60s/10k 60s/16k 55s/22k 40s/23k 29s/22k
BLG: V; KSP: / / / / |  |  | R | / / / /
BLG: R; KSP: / / / / | 4:57 | 5:00 | V | 60s/25k 36s/25k 20s/21k
BLG: I; KSP: / / / / |  |  | B | / / / /
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | BLG: 7:46; KSP: 2:29; LSST: 0:30; 합계: 10:45
계획시간 | BLG: 8:04; KSP: 3:00; LSST: 0:34; TMT: 0:26; 합계: 12:04
날씨불량 | 합계: 0:00
기기불량 | 합계: 0:00
실관측 | 8:04 | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 12:04
영상 이상 | BLG: M_051684-051686:T; KAMP: M_051759-051760:M; DEEPS: M_051901-051902:M; KSPT: M_051934-051935:T
Note
1) 달Moon이 BLG좌표群 내부에 위치함.
Site Seeing | bar: KSP to MMA
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. | MMA: 1500
기기점검사항
관측 전 | DIR: 관측 후
망원경 | KAMP: 돔; ASPEC: 장비실; TMT: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | TRUE | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 | KSP: TRUE; KAMP: 돔 누수; DEEPS: TRUE; TMT: 내/외부 CCTV; SITE: TRUE; DIR: CHK_ICS_to_DTS 실행; 합계: TRUE
주경 청소 (격주) | KSP: FALSE; KAMP: 돔 냉방; DEEPS: TRUE; TMT: 라디오 노드 상태; SITE: TRUE
|  | FALSE | 미러 냉풍기 동작 |  | TRUE | [8 empty] | FALSE
기기상태 | MMA: 온도단위:; DEEPS: ℃; KSPT: 기기이상; TNE: 오류; SITE: 정상; DIR: 경정비; ENG: 중정비; 합계: 고장
[10 empty] | 코드 | 0 | 1 | 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -154.39 | -156 | 장비실온도 | 21 | 19 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0 | 0
PT30 #2 | -121 | -123.6 | 장비실습도 (RH %) | 18 | 16 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 0 | 1
Charcoal | -204.7 | -204.8 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0 |  |  | 2
Real deal | -111 | -113.6 | PT30 #1 gas (psi) | 20 | 25 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0 |  |  | 4
Air in | 25.6 | 23.5 | PT30 #2 gas (psi) | 190 | 190 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 29.9 | 27.4 | PT30 Sp gas (psi) | 10 | 10 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 22.37 | 20.6 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 4
Glycol out | 23.1 | 21.36 | 돔 온도 | 17 | 11 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 5.66e-05 | 5.91e-05 | 돔 습도 (RH %) | 22 | 30 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 4 | 정전 | 0
기기상태 노트
1) 방풍막 연결
2) [02:50] 관측중 T chip크래쉬로, Raritan에서 Connect하였으나 IC창 팝업 안됨, Power 강제 OFF/ON 후 관측 재개. 이유 모름
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행